DZP/381/41A/2017

Załącznik nr 5.2                 ZMIENIONY

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

- WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-JAKOŚCIOWE

OFEROWANEGO (DO NAJMU)

- ANALIZATORA  HEMATOLOGICZNEGO 5 DIFF

W ILOŚCI 2 SZT.

|  | ANALIZATOR I (lokalizacja Medyków) | ANALIZATOR II (lokalizacja Ceglana) |
| --- | --- | --- |
| - PRODUCENT |  |  |
| - KRAJ POCHODZENIA |  |  |
| - MODEL/TYP |  |  |
| - ROK PRODUKCJI | nowy/używany* | nowy/używany* |

| L.p. | - Parametry | Wartość wymagana | Punktacja | Parametr oferowany – wpisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Analizatory hematologiczne 5 diff rok produkcji 2016 ( po gruntownym, autoryzowanym przeglądzie serwisowym) lub fabrycznie nowe - rok produkcji 2017 | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy w trybie automatycznym (zautomatyzowany podajnik) oraz manualnym | TAK |  |  |
|  | Wydajność próbek na godzinę. | TAK | 80 i więcej próbek / godzinę = 10 pkt. 60-79 próbek/godz. = 5 pkt. poniżej 60 próbek/godz.= 0 pkt. |  |
|  | Materiał do badania: krew pełna, płyny z jam ciała. | TAK |  |  |
|  | Parametry mierzone: WBC,:RBC:HGB;HCT;MCV;MCHC; MCH;PLT;RDW;MPV;PCT;PDW;%NE;%LY;%MO;%EOS;%BAS;%ALY;%LIC;;#NE;#LY;#MO;#EOS#BAS;#ALY;#LIC | TAK |  |  |
|  | Analizator ma możliwość wykonania badania w systemie CBC oraz CBC + Diff. | TAK |  |  |
|  | Aspiracja próbki do pomiaru bezpośrednio z probówek aspiracyjno-próżniowych ( system Kabe, Sarsted)lub próżniowym(Vacutainer) – próbki otwarte lub nakłuwane. | TAK |  |  |
|  | Automatyczne, rotacyjne mieszanie próbki przed aspiracją. | TAK |  |  |
|  | Maksymalna objętość próbki badanej w opcji CBC-DIFF 90 ul krwi pełnej – wykluczona opcja predilucji i podania próbki z kapilary. | TAK | 25-60 μl=10 pkt. 61-90 ul=5 pkt. |  |
|  | Możliwość pobrania próbki i wykonania badania w wersji pediatrycznej z nakłuć palca, małżowiny usznej, pięty | TAK |  |  |
|  | Automatyczne rozcieńczanie próbek patologicznych i ich ponowny pomiar | TAK |  |  |
|  | Automatyczne mycie igieł probówkowych po każdym pomiarze | TAK |  |  |
|  | Automatyczne powtórzenie próbki w przypadku wystąpienia błędu, alarmu itp. | TAK/NIE* | TAK=5 pkt. NIE= 0 pkt. |  |
|  | System zabezpieczający pomiar przed mikroskrzepami. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania wartości referencyjnych innych niż proponowanych przez producenta . | TAK |  |  |
|  | Automatyczna korekcja zjawiska równoczesnego przepływu kilku komórek | TAK/NIE* | TAK= 10 pkt. NIE = 0 pkt. |  |
|  | Automatyczne flagowanie wyników. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie wyników liczbowych, kolorowych skatergramów, kolorowych histogramów, flag i alarmów na jednym ekranie | TAK |  |  |
|  | Tryb mycia automatyczny - możliwość zaprogramowania cykli mycia analizatora przez użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Kontrola zużycia odczynnika – monitorowanie poziomu odczynników i ścieków. | TAK |  |  |
|  | Wybór jednostek pomiarów w różnych układach | TAK |  |  |
|  | Możliwość edycji ID próbki po pomiarze | TAK |  |  |
|  | Automatyczne prowadzenie kontroli jakości w zakresie precyzji wewnątrzseryjnej jak i międzyseryjnej: system kontroli jakości oparty na regułach Westgarda i wykresach Levey-Jenningsa, dane z oznaczeń materiału kontrolnego przekazywane do systemu informatycznego laboratorium, celem ich opracowania w tym systemie pod kątem kontroli jakości | TAK |  |  |
|  | Możliwość wydruku uzyskiwanych wyników | TAK |  |  |
|  | Termin przydatności materiału kontrolnego do użycia (po otwarciu) min. 14 dni | TAK | 30-40 dni = 10 pkt. 14-29 dni = 5 pkt. |  |
|  | Liniowość dla wybranych podstawowych parametrów: -WBC -RBC -HGB -PLT -HCT | TAK | WBC ≥ 400 x103= 2 pkt. RBC ≥ 7,0x106= 2 pkt. HGB ≥ 25 g/dl =2pkt. PLT ≥ 5.000x103 =2 pkt. HCT 60-70% = 2pkt. wartości inne niż wskazane wyżej=0pkt. |  |
|  | Możliwość wydruku wyników wraz z histogramami oraz skatergramami | TAK |  |  |
|  | Automatyczny przesył wyników do sieci laboratoryjnej | TAK |  |  |
|  | Współpraca z zewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie i menu w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | Analizator umożliwia analizę próbek leukopenicznych.,zapewniając wiarygodny i dokładny pomiar WBC. | TAK |  |  |
|  | Analizator wykonuje różnicowanie leukocytów na poszczególne populacje od wartości leukocytozy : | TAK | 500/ul i niżej = 10 pkt. od 501 do 1000 /ul = 5 pkt. od 1001 do1500 /ul = 1 pkt. |  |
|  | Zagwarantowanie interfejsu sprzętowego i programowego pomiędzy analizatorem a systemem informatycznym InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. i Lab3000 firmy Infopublishing w stopniu 100% kompatybilności wraz z pełną integracją analizatora z w/w systemem informatycznym. Podłączenie na koszt Wykonawcy ** | TAK |  |  |
|  | Oprzyrządowanie komputerowe tzn. komputer z oprogramowaniem kompatybilny z analizatorem, klawiatura, drukarka zewnętrza podłączona do analizatora, ekran, myszka,czytnik kodów dla każdego analizatora, UPS z możliwością instalowania oprogramowania będącego własnością Zamawiającego , do każdego z analizatorów. | TAK |  |  |
|  | Usługa serwisowa , przegląd techniczny zgodnie z zaleceniami producenta, szkolenie personelu oraz pomoc merytoryczna w czasie trwania umowy bezpłatna – bezpłatne zestawy części zużywalnych. | TAK |  |  |

*wskazać właściwe

** Analizator I   powinien być podłączony w lokalizacji Katowice, Medyków 14 do systemu szpitalnego Lab3000 firmy Infopublishing, a w trakcie trwania umowy, w związku z  planowanym ujednoliceniem systemu tj. zmianą na szpitalny system informatyczny Infomedica firmy  Asseco Poland S.A. do systemu Infomedica.  Analizator II  powinien być podłączony w lokalizacji Katowice, Ceglana 35  do systemu Infomedica  firmy Asseco S.A. Koszt podpięcia analizatorów Wykonawca powinien ustalać bezpośrednio z firmami wyżej wymienionymi.

Oświadczam ,że oferowane urządzenie  spełnia wszystkie wymienione w powyższej tabeli wymagania

Obsługa serwisowa  będzie prowadzona przez : ………………………………(nazwa, adres)...................................................... (tel., fax, e-mail) :.......................................................

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych                                                                                                                                 do reprezentowania wykonawcy