## Staplery
| Jednorazowe staplery, ładunki , rękojeści | [6 empty] | Załącznik nr 4 do | SIWZ
L p. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | j. m. | Ilość j. m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, Producent, nr kat. kod itp.
1 | Zestaw do przednich resekcji: Jeden jednorazowy stapler zamykająco - tnący z zakrzywioną główką /kształt półksiężyca/ długość linii cięcia 40mm. Stapler z możliwością sześciokrotnego wystrzelenia ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej /wysokość zszywki 2mm/ lub standardowej /wysokość zszywki 1,44mm/. Jeden jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki. Rozmiar staplera: 25, 29, 33mm Zamawiający określi rozmiar. Zestaw musi zawierać jeden stapler zamykająco – tnący i jeden stapler okrężny. | zestaw | 15
2 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm do 2,5mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29, 33mm. Wysokość otwartej zszywki 5, 5mm. Uchwyt staplera ergonomiczny, pokryty gumową antypoślizgową powłoką. (Zamawiający określi rozmiar staplera przy zamówieniu). | szt. | 42
3 | Jednorazowa rączka do staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej – 1,5mm po zamknięciu, pośredniej – 1,8mm po zamknięciu, grubej – 2mm po zamknięciu. Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 61 lub 81mm. Rączki stplera bez ładunku. (Zamawiający określi długość staplera przy zamówieniu). | szt. | 60
4 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, posiadający sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standadowej – 1,5mm po zamknięciu, pośredniej – 1,8mm po zamknięciu i grubej – 2,0mm po zamknięciu. Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii 3D o długości linii szwu 61 lub 81mm. (Zamawiający każdorazowo określi długość ładunku przy składaniu zamówienia). | szt. | 120
5 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości szwu 102mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej – wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm. Nóż zintegrowany ze staplerem. | szt. | 30
6 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 102mm do tkanki standardowej, wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm. Nóż zintegrowany ze staplerem. | szt. | 60
7 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją, przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34cm. | szt. | 60
8 | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego lub artykulacyjnego, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60mm ładowane w szczęki staplera zszywki zamykające się do 0,75mm, 1mm, 1,5mm, 1,8mm, 2,0mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywki przy składaniu zamówieni). | szt. | 120
RAZEM NETTO
RAZEM BRUTTO
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy