Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 5

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-952 Katowice   ul. Ceglana 35

Znak sprawy : D/ZP/381/60B/13

# SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawę aparatury anestezjologicznej

(CPV 33123210-3, 33170000-2, 33100000-1)

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 130 000 EURO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113  poz. 759 z późn. zm.)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zatwierdził w dniu 27.06.2013 r.

DYREKTOR

Dariusz Jorg

I. Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego                        w Katowicach

40-952 Katowice, ul. Ceglana 35

NIP: 954-22-74-017 Regon: 001325767

Tel. 32/358-12-00 lub 32/358-13-32    fax. 32/251-84-37 lub 32/358-14-32

Internet : www.klinika.katowice.pl   e-mail : zp@szpitalceglana.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Dostawa  aparatury anestezjologicznej wraz z instalacją i uruchomieniem oraz  przeszkoleniem użytkowników:

Część 1 – kardiomonitor ( 5 szt. ) i Centrala Intensywnego nadzoru - o parametrach technicznych opisanych w załączniku nr 4.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Część 2 – respirator ( 3 szt.) - o parametrach technicznych opisanych w załączniku nr 4.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Część 3 – urzadzenie do ogrzewania pacjenta (5 szt.) - o parametrach technicznych opisanych w załączniku nr 4.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne  z ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z póź. zm.) i z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Dla części nr 1 - dostawa w terminie do 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, a instalacja, uruchomienie oraz przeszkolenie użytkowników w terminie do 30 września 2013 r. Dla części nr 2 i 3 - dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury oraz przeszkolenie użytkowników w terminie  do 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW :

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- posiadania wiedzy i doświadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału. Dla potwierdzenia, że Wykonawcy spełniają wszystkie warunki umożliwiające ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy dołączą do oferty stosowne oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2a). specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 ustawy Pzp)

- złożą ofertę, której treść odpowiada treści niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów i oświadczeń  według formuły spełnia/nie spełnia.

VI.   WYKAZ OŚWIADCZEŃ  LUB DOKUMENTÓW , JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt  V.1 SIWZ  Wykonawca dołączy do oferty  oświadczenie stanowiące załącznik nr 2a). do SIWZ.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy  Wykonawca dołączy do oferty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2b). do SIWZ

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 4.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.  2013 r. poz. 231).

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy  Wykonawca dołączy do oferty: oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej według załącznika nr 3 do SIWZ.

VII. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca dołączy do oferty:

- zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym  tj. deklaracje zgodności z wymaganiami zasadniczymi, certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego

- opis oferowanego przedmiotu zamówienia np. katalogi, foldery producenta zawierające opis, parametry techniczne w celu potwierdzenia spełnienie wymogów stawianych przez Zamawiającego w SIWZ.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem ,że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania  ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści  specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Dla ułatwienia udzielania odpowiedzi wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy przesłać równocześnie e-mailem na adres zp@szpitalceglana.pl

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną,  każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Do przekazywania oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw uzupełnianych na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy  Prawo zamówień publicznych stosuje się formę pisemną.

  - Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Andrzej Rechowicz –Kierownik Działu  Zamówień  Publicznych, fax 32 3581-432   e-mail : zp@szpitalceglana.pl

## IX. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest   związany ofertą przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

## XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Wykonawca  ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną ilość części.

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający wymaga w ofercie następujących dokumentów:

- Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy  formularz ofertowy według druku stanowiącego załącznik nr 1  niniejszej  specyfikacji.

- Podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy  formularz oświadczeń  Wykonawcy  według druku stanowiącego załącznik nr 2a). niniejszej  specyfikacji.

- Podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy  formularz oświadczeń  Wykonawcy  według druku stanowiącego załącznik nr 2b). niniejszej  specyfikacji.

- Wypełniony, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy formularz oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej według druku stanowiącego załącznik nr 3 niniejszej specyfikacji.

- Wypełniony, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy formularz parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia na druku stanowiącym załącznik nr  4.1, 4.2, 4.3 (odpowiednio do oferowanej/nich części)  niniejszej specyfikacji

- Załączenie do oferty  wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń wyszczególnionych w pkt VI i VII SIWZ.

- Dokumenty określone w pkt. VI.2.b i VII.1.a,b  winny być przedstawione w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę  (osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) kserokopii. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej  kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawcy wymagane jest złożenie oryginału dokumentu lub  kserokopii poświadczonej notarialnie.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym  muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski  potwierdzonym za zgodność  z oryginałem przez wykonawcę (osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy).

  - Dla wykonawców występujących wspólnie ma w szczególności zastosowanie  art. 23  Prawa zamówień publicznych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

  - W przypadku oferty składanej  przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

  - Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie gwarantującej zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczenie jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert.

  - Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru :

,, Nazwa , adres Wykonawcy

........................................

### Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 ŚUM w Katowicach

ul. Ceglana 35      40-952 Katowice

D/ZP/381/60B/13

Oferta na dostawę aparatury anestezjologicznej

Nie otwierać przed 08.07.2013 r. godz.10.30”

- Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem , że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu przed upływem terminu składania ofert – w sposób analogiczny do sposobu złożenia oferty.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym, muszą być oznakowane klauzulą: ,, Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i dołączone do oferty; zaleca się ,aby były trwale, oddzielnie spięte.

XII. MIEJSCE ORAZ  TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Opakowaną w  wyżej wymieniony sposób ofertę należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35  w sekretariacie pokój 154

Termin składania ofert upływa w dniu   08.07.2013 r.   o godz.10.00.

Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty złożone po terminie do składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w Samodzielnym Publicznym Szpitalu  Klinicznym Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 w pokoju 758 w dniu  08.07.2013 r.   o godz. 10.30

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia np.:

-koszty transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;

-koszty ubezpieczenia dostawy do Zamawiającego

-koszty załadunku i rozładunku;

-koszty cła i podatków, jeśli takie występują;

-koszty instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia;

-koszty przeszkolenia użytkowników i wydania stosownych certyfikatów.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

- Cenę netto i brutto oraz należny podatek VAT należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z póź. zm.).

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena 100% wagi dla każdej zaoferowanej części.

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę:

C min. – cena minimalna spośród ocenianych ofert

Cn – cena badanej oferty

100 – stały współczynnik

(Cmin / Cn ) x 100 x 100% = ilość punktów badanej oferty

Za najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów za ww. kryterium.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania  i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru oraz  nazwy (firmy) , albo imiona i nazwiska,  siedziby albo miejsca zamieszkania  i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie umieści na stronie internetowej www.klinika.katowice.pl  oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawrze  umowę w sprawie zamówienia publicznego,  z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób,  na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy – załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów  jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, a także, gdy w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców o których mowa w art. 23 Prawa zamówień publicznych Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XVII.  POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA

- Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień  uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7  Prawa zamówień publicznych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

- Termin płatności – w ciągu 30 dni od dnia otrzymania  faktury VAT wystawionej po podpisaniu dokumentu odbioru aparatury anestezjologicznej bez zastrzeżeń.

- Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. )  oraz Kodeksu cywilnego.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

-opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

-wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia

-odrzucenia oferty odwołującego.

Załączniki:

1. Formularz  ofertowy

2a). 2b). Formularze oświadczeń Wykonawcy

3.  Formularz oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

4.1, 4.2, 4.3  Formularze parametrów technicznych

5 . Wzór  umowy

D/ZP/381/60B/13

Załącznik nr 1

...........................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 5

ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W  KATOWICACH

Nazwa Wykonawcy ................................................................................................................

Siedziba: ..............................................................................................................................

REGON .................................................. NIP .......................................................................

Tel. ....................................................... fax ........................................................................

Internet ................................................ e-mail ...................................................................

Ubiegając się o zamówienie publiczne na dostawę do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach aparatury anestezjologicznej wraz z  instalacją i uruchomieniem oraz przeszkoleniem użytkowników  oferuję

-w części nr 1 – kardiomonitor (5 szt.) i centrala intensywnego nadzoru (1 szt.) o parametrach technicznych  opisanych w załączniku nr 4.1

cena netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

przy cenie jednostkowej netto kardiomonitora - .........................zł./sztukę

przy cenie jednostkowej netto centrali intensywnego nadzoru - .........................zł./sztukę

-w części nr 2 – respirator (3 szt.) o parametrach technicznych  opisanych w załączniku nr 4.2

cena netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

przy cenie jednostkowej netto respiratora - .........................zł./sztukę

-w części nr 3 – urządzenie do ogrzewania pacjenta (5 szt.) o parametrach technicznych  opisanych w załączniku nr 4.3

cena netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

przy cenie jednostkowej netto urządzenia do ogrzewania pacjenta - .........................zł./sztukę

Termin dostawy : Dla części nr 1 - dostawa w terminie do 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, a instalacja , uruchomienie oraz przeszkolenie użytkowników w terminie do 30 września 2013 r. Dla części nr 2 i 3 - dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury oraz przeszkolenie użytkowników w terminie  do 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

...........................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

cd. Załącznika nr 1

Termin płatności:  – w ciągu 30 dni od dnia otrzymania  faktury VAT wystawionej po podpisaniu dokumentu odbioru aparatury anestezjologicznej bez zastrzeżeń.

Warunki gwarancji określono w  załączniku nr 4.1, 4.2, 4.3

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się spełnić wszystkie wymienione w Specyfikacji wymagania Zamawiającego

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia    tj. 30 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

- Zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treść wzoru umowy (załącznik nr 7) wraz z załączonym wzorem umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczamy, że następująca część zamówienia.............................................................. będzie powierzona podwykonawcom

- Oświadczamy, że przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia są zgodne z ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z póź. zm.) i z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

-Znając treść art. 297 §1 Kodeksu Karnego, oświadczamy, że dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym.

...........................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

D/ZP/381/60B/13

Załącznik nr 2a).

............................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

# OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

# Oświadczam, że  zgodnie z  art. 22  ust.1  ustawy  Prawo zamówień  publicznych spełniam warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/ osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

D/ZP/381/60B/13

Załącznik nr 2b).

............................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

- OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, który stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- Wykonawców, którzy  wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i  zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat  przed wszczęciem postępowania;

- Wykonawców , z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego,  z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

- Wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza  prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu  lub inne  przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia,  na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Równocześnie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż niezależnie od wyżej wymienionych przypadków powodujących wykluczenie z postępowania, zostanę z tego postępowania wykluczony także w razie zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 2 ustawy, który stanowi, że  z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1  lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą – w przypadku, gdy wadium jest wymagane

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym postepowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

D/ZP/381/60B/13

Załącznik nr  3

............................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

Oświadczenie / Informacja* Wykonawcy

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

(art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Oświadczam, że przynależę do tej samej grupy kapitałowej  w rozumieniu  ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z poźn.zm.),  w której skład wchodzą następujące podmioty:

  - …………………………………………………………………………….

  - …………………………………………………………………………….

  - …………………………………………………………………………….

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

_____________________________________________________________________________

Informuję, że nie  należę do grupy kapitałowej  w rozumieniu  ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z poźn.zm.).

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

*Należy podpisać: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej  LUB  Informację

D/ZP/381/60B/13

Załącznik nr  4.1

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KARDIOMONITOR ( 5 SZT.) I CENTRALA INTENSYWNEGO NADZORU (1 SZT.)

|  | Kardiomonitor (1 szt.) | Kardiomonitor (4 szt.) | Centrala intensywnego nadzoru (1 szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### PRODUCENT |  |  |  |
| ### MODEL/TYP |  |  |  |
| ### KRAJ POCHODZENIA |  |  |  |
| ### ROK PRODUKCJI |  |  |  |

| L.p. | #### Wymagane parametry techniczne | Wartość wymagana | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kardiomonitor – 1 szt. |  |  |
|  | Kardiomonitor o budowie kompaktowej lub modułowej, chłodzony konwekcyjnie, wyposażony w rączkę do przenoszenia. | TAK |  |
|  | Zasilanie z sieci 230 V AC oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 60 min. | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT wbudowany w kardiomonitor o przekątnej min. 19” i rozdzielczości nie gorszej niż 1280x1024 pikseli z możliwością regulacji jasności i kontrastu. | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych na ekranie, możliwość wybrania ekranu przez użytkownika | TAK |  |
|  | Trendy monitorowanych parametrów min. 96 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż 10 s | TAK |  |
|  | Obsługa przez ekran dotykowy, oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe. | TAK |  |
|  | Konfigurowane przez użytkownika min. 3 zestawy alarmowe wraz z możliwością automatycznego konfigurowania zakresów alarmowych na podstawie bieżących danych z monitorowania | TAK |  |
|  | Zapis w pamięci monitora min. 120 zdarzeń alarmowych z zapisem wszystkich wartości liczbowych oraz min. 10 fal dynamicznych jednocześnie (6 odprowadzeń EKG, krzywa pletyzmograficzna, fala oddechu, fala kapnograficzna, fala ciśnienia krwawego) | TAK |  |
|  | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych (dotyczy wszystkich monitorowanych krzywych min.6 odprowadzeń , krzywej SpO2 i krzywej oddechu , fali CO2 , dwie fale ciśnienia inwazyjnego ) z okresu min. 96 h wraz z zaznaczeniem sytuacji alarmowych | TAK |  |
|  | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania min. 10 ekranów przez użytkownika w tym możliwość ustawienia ekranu z dużymi cyframi (wybór i ustawianie cyfr przez użytkownika) | TAK |  |
|  | Wbudowane złącze RJ-45 do podłączenia do centrali intensywnego nadzoru | TAK |  |
|  | Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z 96 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika oraz dodatkowe złącze USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych ( np. myszy lub klawiatury) | TAK |  |
|  | Pomiar EKG/ST/Arytm/Resp - monitorowanie z kabla 3 żyłowego - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 bpm - obserwacja min. 6 odprowadzeń EKG jednocześnie - możliwość wyboru 1 z 5 prędkości fal - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale EKG - analiza odcinka ST z min. 6 odprowadzeń jednocześnie - analiza co najmniej 12 arytmii - respiracja metodą impedancyjną - częstości oddechu w zakresie min. 10-140 /min - alarm bezdechu w zakresie min. 5-45 s - prezentacja fali oddechu - wybór elektrod do detekcji oddechu bez konieczności przepinania kabla EKG - wyposażenie do kardiomonitora: kabel EKG 3 żyłowy - możliwość rozbudowy o funkcję jednoczesnej prezentacji 12 odprowadzeń EKG z kabla 10 żyłowego. | TAK |  |
|  | Pomiar SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax - prezentacja krzywej pletyzmograficznej - wartość saturacji w zakresie min. 1-100% - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm - możliwość ustawienia wysokiej czułości pomiaru SpO2 - wyposażenie do kardiomonitora: przedłużacz wraz z czujnikiem typu klips na palec | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną - zakres min. 15-270 mmHg - pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min - pomiar ciągły oraz na żądanie - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego, rozkurczowego - podręczna pamięć w menu ciśnienia: min. 15 ostatnich pomiarów z podaniem wartości skurczowej, rozkurczowej i średniej, daty oraz godziny i minuty pomiaru - możliwość ustawienia przez użytkownika górnego poziomu pompowania - wyposażenie do kardiomonitora: 2 mankiety ciśnienia dla dorosłych w różnych rozmiarach oraz wężyk do podłączenia mankietu | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą inwazyjną - pomiar w dwóch kanałach - zakres pomiarowy: min. od minus 40 do plus 320 mmHg - prezentacja wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej i pulsu - prezentacja fal - wyposażenie do modułu: 2 zestawy pomiarowe oraz niezależne urządzenie do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego ICP wraz z zestawem do pomiaru oraz kablem interfejsowym do połączenia tego urządzenia z modułem inwazyjnego ciśnienia w kardiomonitorze w celu prezentacji fali ICP na ekranie kardiomonitora | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury w jednym kanale - zakres pomiarowy min. od 10 do 45 C - prezentacja wartości T1 - wyposażenie do kardiomonitora: sonda temperatury | TAK |  |
|  | Pomiar zawartości CO2 we frakcji wdechowej i wydechowej (inCO2 i etCO2) - pomiar w strumieniu głównym - zakres pomiarowy: min. 1-99 mmHg - prezentacja krzywej kapnograficznej - monitorowanie częstości oddechu - wyposażenie: zestaw pomiarowy ( czujnik wraz z adapterem wielorazowym oraz 2 szt adapterów jednopacjentowych) | TAK |  |
|  | Wbudowany lub wyjmowany moduł do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji wraz z obliczeniami hemodynamicznymi - wyposażenie do modułu: zestaw pomiarowy ( kabel intarfejsowy, czujnik Swane Ganza oraz sonda temperatury) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy: - nieinwazyjny pomiar rzutu serca metodą ICG - pomiar ciśnienia inwazyjnego w trzecim i czwartym kanale - pomiar temperatury w drugim kanale - analizator gazów anestetycznych - rejestrator termiczny sześciokanałowy | TAK |  |
|  | Kardiomonitor z wieszakiem na szynę, rączką do przenoszenia oraz przygotowanymi otworami gwintowanymi od spodu aparatu. | TAK |  |
|  | Współpraca z opisaną centralą intensywnego nadzoru | TAK |  |
|  | Waga kardiomonitora z modułami i akumulatorem poniżej 8,5 kg. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor - 4 szt |  |  |
|  | Kardiomonitor o budowie kompaktowej lub modułowej, chłodzony konwekcyjnie, wyposażony w rączkę do przenoszenia. | TAK |  |
|  | Zasilanie z sieci 230 V AC oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 60 min. | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT wbudowany w kardiomonitor o przekątnej min. 19” i rozdzielczości nie gorszej niż 1280x1024 pikseli z możliwością regulacji jasności i kontrastu. | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych na ekranie, możliwość wybrania ekranu przez użytkownika | TAK |  |
|  | Trendy monitorowanych parametrów min. 96 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż 10 s | TAK |  |
|  | Obsługa przez ekran dotykowy, oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe. | TAK |  |
|  | Zapis w pamięci monitora min. 120 zdarzeń alarmowych z zapisem wszystkich wartości liczbowych oraz min. 10 fal dynamicznych jednocześnie (6 odprowadzeń EKG, krzywa pletyzmograficzna, fala oddechu, fala kapnograficzna, fala ciśnienia krwawego) | TAK |  |
|  | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych (dotyczy wszystkich monitorowanych krzywych min.6 odprowadzeń , krzywej SpO2 i krzywej oddechu , fali CO2 , dwie fale ciśnienia inwazyjnego ) z okresu min. 96 h wraz z zaznaczeniem sytuacji alarmowych | TAK |  |
|  | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania min. 10 ekranów przez użytkownika w tym możliwość ustawienia ekranu z dużymi cyframi (wybór i ustawianie cyfr przez użytkownika) | TAK |  |
|  | Wbudowane złącze RJ-45 do podłączenia do centrali intensywnego nadzoru | TAK |  |
|  | Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z 96 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika oraz dodatkowe złącze USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych ( np. myszy lub klawiatury) | TAK |  |
|  | Pomiar EKG/ST/Arytm/Resp - monitorowanie z kabla 3 żyłowego - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 bpm - obserwacja min. 6 odprowadzeń EKG jednocześnie - możliwość wyboru 1 z 5 prędkości fal - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale EKG - analiza odcinka ST z min. 6 odprowadzeń jednocześnie - analiza co najmniej 12 arytmii - respiracja metodą impedancyjną - częstości oddechu w zakresie min. 10-140 /min - alarm bezdechu w zakresie min. 5-45 s - prezentacja fali oddechu - wybór elektrod do detekcji oddechu bez konieczności przepinania kabla EKG - wyposażenie do kardiomonitora: kabel EKG 3 żyłowy - możliwość rozbudowy o funkcję jednoczesnej prezentacji 12 odprowadzeń EKG z kabla 10 żyłowego. | TAK |  |
|  | Pomiar SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax - prezentacja krzywej pletyzmograficznej - wartość saturacji w zakresie min. 1-100% - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm - możliwość ustawienia wysokiej czułości pomiaru SpO2 - wyposażenie do kardiomonitora: przedłużacz wraz z czujnikiem typu klips na palec | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną - zakres min. 15-270 mmHg - pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min - pomiar ciągły oraz na żądanie - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego, rozkurczowego - podręczna pamięć w menu ciśnienia: min. 15 ostatnich pomiarów z podaniem wartości skurczowej, rozkurczowej i średniej, daty oraz godziny i minuty pomiaru - możliwość ustawienia przez użytkownika górnego poziomu ciśnienia w pompowanym mankiecie - wyposażenie do kardiomonitora: 2 mankiety ciśnienia dla dorosłych w różnych rozmiarach oraz wężyk do podłączenia mankietu | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą inwazyjną - pomiar w jednym kanale - zakres pomiarowy: min. od minus 40 do plus 320 mmHg - prezentacja wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej i pulsu - prezentacja fal - możliwość podłączenia niezależnego urządzenie do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego ICP - wyposażenie do modułu: zestaw pomiarowy ( kabel interfejsowy i przetwornik) | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury w jednym kanale - zakres pomiarowy min. od 10 do 45 C - prezentacja wartości T1 - wyposażenie do kardiomonitora: sonda temperatury | TAK |  |
|  | Pomiar zawartości CO2 we frakcji wdechowej i wydechowej (inCO2 i etCO2) - pomiar w strumieniu głównym - zakres pomiarowy: min. 1-99 mmHg - prezentacja krzywej kapnograficznej - monitorowanie częstości oddechu - wyposażenie: zestaw pomiarowy ( czujnik wraz z adapterem wielorazowym oraz 2 szt adapterów jednopacjentowych) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy: - pomiar ciśnienia inwazyjnego w drugim, trzecim i czwartym kanale - pomiar temperatury w drugim kanale - pomiar rzutu serca metodą ICG lub termodylucji - analizator gazów anestetycznych - rejestrator termiczny sześciokanałowy | TAK |  |
|  | Kardiomonitor z wieszakiem na szynę, rączką do przenoszenia oraz przygotowanymi otworami gwintowanymi od spodu aparatu. | TAK |  |
|  | Współpraca z opisaną centralą intensywnego nadzoru | TAK |  |
|  | Centrala intensywnego nadzoru |  |  |
|  | Kardiomonitor centralny współpracujący z wyżej opisanymi kardiomonitorami. | TAK |  |
|  | Kolorowy monitor min. 19 cali (1280x1024 pikseli) oraz hardware centrali w jednej, wspólnej obudowie. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 1 godzinę | TAK |  |
|  | Obserwacja do 8 monitorowanych stanowisk jednocześnie | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy oraz mysz i klawiaturę komputerową | TAK |  |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta z pozycji centrali i bezpośrednio w kardiomonitorach | TAK |  |
|  | Archiwizacja wszystkich parametrów tj. wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych oraz wszystkich wartości cyfrowych i trendów z min. 96 godz. monitorowania | TAK |  |
|  | Zapis trendów graficznych i tabelarycznych z min. 96 godz. z rozdzielczością nie gorszą niż 10 s | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku na sieciowej drukarce laserowej w formacie A4 | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany ustawień alarmowych w monitorach z pozycji centrali | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany jasności ekranów w kardiomonitorach z pozycji centrali | TAK |  |
|  | Komunikacja interaktywna w ramach systemu: monitor-centrala, centrala-monitor | TAK |  |
|  | Siec przesyłanych danych: ETHERNET (standard komputerowy IEEE802.3) z wykorzystaniem złącza RJ-45 | TAK |  |
|  | Wyposażenie: drukarka laserowa umożliwiająca wydruki z centrali i poszczególnych monitorów | TAK |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia  spełnia wszystkie wymienione w powyższej tabeli wymagania

Okres gwarancji wynosi ...........miesiące/miesięcy ( co najmniej 24 miesiące) od dnia zakończenia dostawy, instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenia użytkownika.

Obsługa serwisowa gwarancyjna będzie prowadzona przez autoryzowany serwis techniczny z siedzibą (nazwa, adres, tel.,fax, e-mail):  ......................................................................................... ..........................................................................................................................................................

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych                                                                                                                                 do reprezentowania Wykonawcy

D/ZP/381/60B/13

Załącznik nr  4.2

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

RESPIRATOR ( 3 SZT.)

| ### PRODUCENT |  |
| --- | --- |
| ### MODEL/TYP |  |
| ### KRAJ POCHODZENIA |  |
| ### ROK PRODUKCJI |  |

| L.p. | #### Wymagane parametry techniczne | Wartość wymagana | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia, do stosowania w warunkach intensywnej terapii. | TAK |  |
|  | Respirator dla dorosłych, dzieci powyżej 4 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu 2,7 do 6,0 bar | TAK |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu 2,7 do 6,0 bar | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy zasilaniu jednym gazem, powietrzem lub tlenem. | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz (+10% ) | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie ze zintegrowanego akumulatora na minimum 0,5 godziny pracy. | TAK |  |
|  | TRYBY WENTYLACJI |  |  |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist – IPPV | TAK |  |
|  | Zsynchronizowana przerywana wentylacja wymuszona SIMV. | TAK |  |
|  | Wentylacja spontaniczna ( SPONT) | TAK |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP lub Bi-Level lub DuoPAP lub APRV | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV | TAK |  |
|  | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych | TAK |  |
|  | Wdech manualny | TAK |  |
|  | RODZAJ ODDECHU WYMUSZONEGO | TAK |  |
|  | Oddech kontrolowany objętością VCV i ciśnieniem PCV | TAK |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC lub AutoFlow lub APV lub VC+ | TAK |  |
|  | RODZAJ ODDECHU SPONTANICZNEGO |  |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB i objętością VS | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany proporcjonalnie z automatycznym pomiarem podatności i oporów oddechowych | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheostomijnej typu ATC lub TC lub TRC | TAK |  |
|  | PARAMETRY REGULOWANE |  |  |
|  | Częstość oddechów minimum 1-100 1/min | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu minimum 50-2000 ml | TAK |  |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych minimum 3-120 l/min | TAK |  |
|  | Czas plateau minimum od 0,0 do 2,0 sekund | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV minimum 5-80cmH2O | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB minimum 0-60 cmH2O | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP minimum 0-30 cmH2O | TAK |  |
|  | Wysoki poziom ciśnienia przy trybach BIPAP lub BILEVEL lub DuoPAP lub APRV. Wymagany zakres minimalny:5-50 cmH2O | TAK |  |
|  | Niski poziom ciśnienia przy trybach BIPAP lub BILEVEL lub DuoPAP lub APRV Wymagany zakres minimalny: 0–30 cmH2O | TAK |  |
|  | Czas wysokiego poziomu ciśnienia w zakresie 0,2 do minimum 15 sekund | TAK |  |
|  | Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB. | TAK |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie minimum 5 – 50%. | TAK |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta. Minimalny wymagany zakres czułości triggera przepływowego to 0,5 do 15 l/min | TAK |  |
|  | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta regulowany w zakresie minimum 0,5 – 15 cmH2O. | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie mieszalnik elektroniczno -pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo | TAK |  |
|  | INNE FUNKCJE WENTYLACJI |  |  |
|  | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru sposobu nastawiania parametrów wzajemnie zależnych (czas wdechu, czas wydechu, stosunek I:E) | TAK |  |
|  | Manualne przedłużenie fazy wdechowej | TAK |  |
|  | Manualne przedłużenie fazy wydechowej | TAK |  |
|  | Możliwość wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na obu poziomach ciśnienia przy trybach BIPAP lub BILEVEL lub APRV. | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa do włączenia w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji Zamawiający wymaga, aby respirator posiadał funkcje umożliwiającą kompensację wpływu przecieków w układzie oddechowym i automatycznie regulował w obecności przecieku czułość wdechową i wydechową. | TAK |  |
|  | MONITOR |  |  |
|  | Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej minimum 12” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji. Ekran umożliwia obsługę poprzez dotyk także w przypadku używania rękawiczek ochronnych | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość i przepływ –objętość. | TAK |  |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | TAK |  |
|  | POMIARY PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |  |
|  | Pomiar parametrów nie wymagający sterylizacji, dezynfekcji lub wymiany czujników pomiarowych pomiędzy pacjentami. | TAK |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Całkowita częstość oddychania i objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Całkowita objętość wentylacji minutowej i spontanicznej wentylacji minutowej | TAK |  |
|  | Ciśnienie szczytowe i średnie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  |
|  | Stosunek wdech/wydech I:E | TAK |  |
|  | Ciśnienie plateau | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Ciśnienie AutoPEEP | TAK |  |
|  | Podatność statyczna płuc pacjenta | TAK |  |
|  | Podatność dynamiczna płuc pacjenta | TAK |  |
|  | Pomiar P0,1 ciśnienia okluzji po 100ms. | TAK |  |
|  | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | TAK |  |
|  | Opory wdechowe płuc pacjenta | TAK |  |
|  | Indeks dyszenia RSB (f/Vt) | TAK |  |
|  | ALARMY |  |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  |
|  | Stopniowanie aktywnego alarmu w zależności od czasu trwania sytuacji alarmowej | TAK |  |
|  | Zaniku zasilania sieciowego i bateryjnego | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia tlenu i powietrza | TAK |  |
|  | Za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | TAK |  |
|  | Wysokiej i niskiej całkowitej objętości minutowej | TAK |  |
|  | Wysokiego i niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego | TAK |  |
|  | Wysokiej częstości oddechów | TAK |  |
|  | Wysokiej i niskiej objętości oddechowej | TAK |  |
|  | Limit wysokiej objętości wdechowej dla wentylacji kontrolowanej ciśnieniem z docelową objętością, wentylacji wspomaganej objętością i trybu kompensacji oporów rurki intubacyjnej | TAK |  |
|  | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | TAK |  |
|  | Niskiej częstości oddechów lub bezdechu | TAK |  |
|  | Pamięć alarmów z komentarzem | TAK |  |
|  | POZOSTAŁE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmiana parametrów wentylacji | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych z min. 24 godzin | TAK |  |
|  | Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie poprzez dotyk | TAK |  |
|  | W przypadku zmiany trybu i parametrów wentylacji, możliwość łatwego powrotu do poprzednich nastawień | TAK |  |
|  | Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika | TAK |  |
|  | Wydechowy filtr przeciwbakteryjny (konstrukcja aparatu uniemożliwia wentylację bez filtru wydechowego) | TAK |  |
|  | Zestaw filtrów wielorazowych wdechowych i wydechowych do aparatu -2 komplety | TAK |  |
|  | Nebulizator ultradźwiękowy typu Aeroneb | TAK |  |
|  | Jednorazowe układy oddechowe, wykonane z rur gładkich w środku z rozłączalnym łącznikiem Y – 10 szt. do całego zamówienia | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Komunikacja z urządzeniem w języku polskim | TAK |  |
|  | Drukowana instrukcja w języku polskim do każdego aparatu, instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim i angielskim – 1szt do 3 aparatów | TAK |  |
|  | Okres przydatności do użycia materiałów jednorazowych – co najmniej 24 miesiące od dnia dostawy. | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2013 | TAK |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia  spełnia wszystkie wymienione w powyższej tabeli wymagania

Okres gwarancji wynosi ...........miesiące/miesięcy ( co najmniej 24 miesiące) od dnia zakończenia dostawy, instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia  oraz przeszkolenia użytkownika.

Obsługa serwisowa gwarancyjna będzie prowadzona przez autoryzowany serwis techniczny z siedzibą (nazwa, adres, tel.,fax, e-mail):  ......................................................................................... ..........................................................................................................................................................

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych                                                                                                                                 do reprezentowania Wykonawcy

D/ZP/381/60B/13

Załącznik nr  4.3

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

URZĄDZENIE DO OGRZEWANIA PACJENTA ( 5 SZT.)

| ### PRODUCENT |  |
| --- | --- |
| ### MODEL/TYP |  |
| ### KRAJ POCHODZENIA |  |
| ### ROK PRODUKCJI |  |

| L.p. | #### Wymagane parametry techniczne | Wartość wymagana | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Urządzenie ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem | TAK |  |
|  | Min. 4 zakresy temperatury | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna do aparatu (wózek z koszykiem na koce) | TAK |  |
|  | Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek oraz łóżku pacjenta | TAK |  |
|  | Giętki, łatwy do przemycia i dezynfekcji przewód grzewczy, łączący urządzenie z kocem. | TAK |  |
|  | Długość przewodu grzewczego min 1,5 m | TAK |  |
|  | Antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji HEPA | TAK |  |
|  | Kontrola przegrzania urządzenia powyżej zadanej temperatury-alarm optyczny i akustyczny plus automatyczne wyłączenie urządzenia | TAK |  |
|  | Licznik przepracowanych godzin | TAK |  |
|  | Minimalny wymagany przepływ powietrza – 1350 l/min | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V, 50/60Hz | TAK |  |
|  | Koce wykonane z tkaniny nie zawierającej lateksu. Materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych Rtg. Materiał perforowany umożliwiający równomierny przepływ powietrza | TAK |  |
|  | Dostępne koce ogrzewające pacjenta min. w 4 rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce pediatryczne) | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Jednorazowe koce ogrzewające dla dorosłych - koc na całe ciało - 50 szt.( do całości zamówienia ) | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Drukowana instrukcja obsługi w języku polskim do każdego urządzenia, instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim i angielskim-1szt.do całości zamówienia | TAK |  |
|  | Okres przydatności do użycia materiałów jednorazowych – co najmniej 24 miesiące od dnia dostawy | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2013 | TAK |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia  spełnia wszystkie wymienione w powyższej tabeli wymagania

Okres gwarancji wynosi ...........miesiące/miesięcy ( co najmniej 24 miesiące) od dnia zakończenia dostawy, instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenia użytkownika.

Obsługa serwisowa gwarancyjna będzie prowadzona przez autoryzowany serwis techniczny z siedzibą (nazwa, adres, tel.,fax, e-mail):  ......................................................................................... ..........................................................................................................................................................

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

D/ZP/381/60B/13

Załącznik nr 6

UMOWA - wzór

Zawarta w dniu ................................ w  Katowicach pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach

z siedzibą: 40 - 952 Katowice, ul. Ceglana 35

wpisanym do  KRS pod numerem 0000049660

NIP  954- 22-74-017   REGON 001325767

zwanym w treści umowy Zamawiającym , reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala   -Dariusza Jorg

a

.....................................

z siedzibą: ......

wpisanym ........ pod  numerem ..........

NIP  .......   REGON...............

zwanym w treści umowy Wykonawcą  reprezentowanym przez:

- .........................................................

- .........................................................

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści

§1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Na podstawie oferty wybranej w/w postępowaniu Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania sprzedaż, dostarczenie, zainstalowanie, uruchomienie oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i prawidłowej eksploatacji  aparatury anestezjologicznej zwanej dalej Aparaturą, której parametry techniczne określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (wymagane parametry techniczne wybranej w postępowaniu oferty).

  - Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z  warunkami wynikającymi z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Wykonawca oświadcza, że Aparatura jest produktem firmy:

........................................................................................................................................

Rok produkcji – ..........................................................................................................

Model - .......................................................................................................................

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Aparatura:

- jest nowa, kompletna, zdatna oraz dopuszczona do obrotu i używania

- posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty lub dokumenty równoważne

- jest wolna od wad

- nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa

z tytułu ich sprowadzenia na polski obszar celny.

§2.

WARUNKI   REALIZACJI   UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się: - dla części nr 2 i 3 - dostarczyć, zainstalować i uruchomić Aparaturę oraz przeszkolić wskazanych pracowników Zamawiającego w terminie do 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, co zostanie potwierdzone dokumentem z odbioru Aparatury podpisanym  i opieczętowanym przez obie Strony; dla części nr 1 – dostarczyć Aparaturę w terminie do 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, a także zainstalować, uruchomić oraz przeszkolić wskazanych użytkowników w terminie do 30 września 2013 r., co zostanie potwierdzone dokumentem z odbioru Aparatury podpisanym  i opieczętowanym przez obie Strony. (dla części nr 1) Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać kontakt z wykonawcą prac budowlanych w miejscu instalacji Aparatury (Oddział intensywnej terapii) celem dopracowania uzgodnień dotyczących podłączenia Aparatury.

- Zawiadomienie o terminie dostarczenia przez Wykonawcę Aparatury winno nastąpić najpóźniej na trzy dni robocze przed dostawą.

- Wykonawca ponosi koszty transportu, rozładunku, zainstalowania i ubezpieczenia Aparatury do miejsca odbioru  w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu razem z Aparaturą:

  - instrukcję obsługi

  - dokument określający częstość przeglądów technicznych  lub innych okresowo powtarzanych czynności serwisowych zalecanych  przez  producenta

  - wykaz dostawców części zamiennych, zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych

  - wykaz podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności serwisowych.

- Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 4 zostaną dostarczone Zamawiającemu w języku polskim.

- Dostarczona Aparatura może być rozpakowana wyłącznie w obecności koordynatora Zamawiającego przez przedstawiciela Wykonawcy, który odpowiada za braki ilościowe i jakościowe.

- Przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i prawidłowej eksploatacji Aparatury zostanie potwierdzone imiennymi certyfikatami.

- Wykonawca przeszkoli wskazanych pracowników Działu Aparatury i Techniki Medycznej w zakresie bieżącej obsługi technicznej Aparatury.

- Zamawiający będący Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (t. jedn. Z 2002r. Dz.U nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) powierza Wykonawcy przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych na zasadach określonych w zawartej pomiędzy stronami umowie o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych stanowiącej załącznik nr 2 do umowy (dotyczy części nr 1).

§3.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za należyte wykonanie całej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wynikające z przedstawionej oferty w kwocie (osobno w zależności od uzyskanych części)

brutto: ................. zł               (słownie:...................................................... /100)

w tym:

netto: ........................... zł            należny podatek VAT ……………….. zł

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT  wystawionej po podpisaniu dokumentu odbioru Aparatury bez zastrzeżeń. W przypadku gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie obowiązuje termin płatności określony w umowie.

  - Strony dopuszczają możliwość podwyższenia wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy wyłącznie w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

- Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4.

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

- Wykonawca  udziela ............... miesięcznej gwarancji na Aparaturę, która rozpoczyna się  od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń dokumentu z odbioru Aparatury w siedzibie Zamawiającego.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady Aparatury nie wynikające z winy Zamawiającego.

- W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnej naprawy albo  wymiany Aparatury lub jego poszczególnych  części (podzespołów) także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia Aparatury lub jej części (podzespołów). Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy jednorazowych materiałów eksploatacyjnych.

- Obsługa serwisowa gwarancyjna będzie prowadzona przez autoryzowany serwis techniczny ................................................................z siedzibą ............................................ O zmianie podmiotu świadczącego usługi serwisowe Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie.

- Zamawiający upoważnia do zgłaszania awarii pracowników Działu Aparatury i Techniki Medycznej. Zgłaszanie awarii odbywać się będzie drogą e-mailową lub faksem na adres/numer wskazany w Załączniku nr 1 do umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do naprawy gwarancyjnej w siedzibie Zamawiającego i określić przyczynę uszkodzenia nie później niż w terminie 48 godz. (w dni robocze) od otrzymania zgłoszenia awarii od Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje naprawę uszkodzonej Aparatury w czasie nie dłuższym  niż 5 (pięć) dni  roboczych od chwili zgłoszenia awarii.

- W przypadku, gdy czas naprawy będzie dłuższy niż 5 (pięć) dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć na okres przedłużającej się naprawy sprawne urządzenie zastępcze tożsame z Aparaturą w celu bieżącej eksploatacji  przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych przekroczy 2 (dwie) naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) Wykonawca  zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany podzespołu na nowy.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o pełen okres niesprawności dostarczonej Aparatury.

- Konserwacje i przeglądy w okresie gwarancji będą w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie realizowane przez autoryzowany serwis, o którym mowa w ust. 4  w ilości zalecanej przez producenta, ale co najmniej jeden raz w roku, przy czym w ostatnim miesiącu gwarancji odbędzie się gruntowny, bezpłatny przegląd.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do urządzenia przez okres minimum 10 lat od daty dostarczenia Aparatury do siedziby Zamawiającego.

§5.

KARY UMOWNE

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

        - za opóźnienie w zrealizowaniu całości obowiązków określonych w § 2 ust. 1 umowy - w wysokości 100,00zł (słownie: stozłotych00/100) za każdy dzień opóźnienia;

        - za opóźnienie w wykonaniu naprawy gwarancyjnej względem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 7 – w wysokości 50,00zł (słownie: pięćdziesiątzłotych00/100) za każdy dzień opóźnienia, o ile nie zostanie dostarczona tożsama Aparatura na czas przedłużającej się naprawy zgodnie z § 4 ust. 8 umowy;

        - w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

          - Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego.

          - W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§6.

ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca ma prawo żądać wyłącznie  wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

  - Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy  opóźnienie w zrealizowaniu dostawy Aparatury przekroczy 10 dni kalendarzowych.

  - Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy zostanie wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w umowie.

  - Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań.

§7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o wyrobach medycznych i Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku niejasności w zapisach niniejszej umowy Strony mogą odwołać się do zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- ( dla części nr 1) Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu instalacji, uruchomienia Aparatury i przeszkolenia wskazanych użytkowników określonego w § 2 ust. 1 umowy w przypadku przesunięcia terminu odbioru prac budowlanych w miejscu instalacji Aparatury.

- Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

- Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy (w tym podpisanie dokumentu z odbioru Aparatury) Wykonawca powołuje koordynatora w osobie:..................... a Zamawiający koordynatora w osobie: Kierownik Działu Aparatury i Techniki Medycznej.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:

1. Wymagane parametry techniczne

2. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych

Wykonawca 								 Zamawiający

Załącznik nr 2 do umowy D/ZP/381/60B/13

UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

NR  …………………….

zawarta w dniu ......................roku  w ……………............... pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ceglana 35, 40-952 Katowice,

KRS 0000049660

NIP 954-22-74-017  REGON 001325767

reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala - Dariusza Jorga

zwanym w dalszej treści umowy Powierzającym,

a

.....................

KRS  .........................

NIP  ....................   REGON  ..............................

reprezentowanym przez:

…....................................................................

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§ 1.

W związku z powierzeniem Wykonawcy świadczenia usług polegających na przeprowadzaniu przeglądów technicznych, usług serwisowych oraz innych wymaganych do prawidłowego działania aparatury anestezjologicznej na podstawie odrębnej umowy nr D/ZP/381/60B/13 na dostawę  aparatury anestezjologicznej zawartej w dniu …………………………, zwanej dalej „Umową” z której wynika konieczność udostępnienia Wykonawcy posiadanych przez Powierzającego danych osobowych, Powierzający udostępni Wykonawcy posiadane i przyszłe zbiory danych osobowych przechowywane w bazach danych posiadanego oprogramowania.

§ 2.

Zabezpieczenie powierzonych danych osobowych

  - Wykonawca zobowiązuje się do ochrony powierzonych mu danych, a w szczególności przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów wykonawczych, oraz zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami i ustalonymi przez Strony warunkami. Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje wszystkich uczestników procesu realizacji Umowy i dotyczy w szczególności wszelkich informacji, danych, materiałów uzyskanych w związku z zawarciem Umowy.

  - Powierzający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 ( tekst jednolity Dz.U.02.101.926 z póź. zm ) o ochronie danych osobowych (zwanej dalej „Ustawą”), jednocześnie w pełni realizuje odpowiednią ochronę danych zgodnie z dyspozycją art. 36-39 Ustawy oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 39a Ustawy.

  - Powierzający powierza a Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu na podstawie art. 31 Ustawy dane osobowe wyłącznie w zakresie oraz celu związanym z realizacją Umowy, o której mowa w § 1.

  - Przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych w zakresie oraz celach innych niż wyraźnie wskazane powyższymi postanowieniami oraz objęte upoważnieniem udzielanym w treści niniejszej umowy jest niedopuszczalne.

  - Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w zakresie określonym w art. 36-39a Ustawy, przedkładając Powierzającemu oświadczenie wykazujące stosowanie właściwych środków zabezpieczenia danych osobowych.

  - Wykonawca jest obowiązany zapewnić, aby urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania powierzonych mu kopii danych osobowych były zgodne z wymogami rozporządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

  - Wykonawca oraz Powierzający oświadczają, że na funkcję administratorów bezpieczeństwa informacji wyznaczono następujące osoby:

| Imię i nazwisko | Firma |
| --- | --- |
| ……….. | Wykonawca |
| Urszula Rytel | Powierzający |

  - Wykonawca zobowiązuje się przesłać Powierzającemu imienne upoważnienia (kopie) osób, które będą przetwarzać dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przepisami prawa.

  - W przypadku zakończenia niniejszej umowy, Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do usunięcia (zwrotu lub zniszczenia potwierdzonego protokółem powierzonych mu danych osobowych) oraz skasowania wszelkich kopii tych danych będących w posiadaniu Wykonawcy oraz do podjęcia stosownych działań w celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie niniejszej umowy.

  - Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy obowiązku ujawniania, wynikającego z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jak również w przypadku, gdy jest to potrzebne do wszczęcia lub prowadzenia postępowania karnego, cywilnego, administracyjnego lub innego podobnego.

  - Każda ze Stron obowiązana jest zorganizować i utrzymywać środki bezpieczeństwa i sposoby postępowania, jakie w praktyce będą możliwe dla zapewnienia bezpiecznego przechowywania danych otrzymanych od drugiej Strony, a także dołoży wszelkich starań by zapobiec jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, ujawnieniu, czy dostępowi do tych danych.

§ 3.

Wykonawca oświadcza, że zna przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych i zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z tymi przepisami. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należy stworzenie i stosowanie przy przetwarzaniu danych odpowiednich procedur i zabezpieczeń technicznych, informatycznych i prawnych wymaganych przepisami prawa.

§ 4.

Powierzenie realizacji Umowy nr D/ZP/381/60B/13  na dostawę aparatury anestezjologicznej  osobom trzecim wymaga każdorazowo uzyskania przez Wykonawcę uprzedniej pisemnej zgody Powierzającego na osobę podwykonawcy.

Powierzający wyraża wtedy również zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych podwykonawcom w zakresie realizacji Umowy nr D/ZP/381/60B/13 na dostawę aparatury anestezjologicznej przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w niniejszej umowie, w zakresie w jakim niezbędne będzie udostępnienie i przetwarzanie takich danych dla wykonywania obowiązków wynikających z umowy podwykonawczej zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą, pod warunkiem, że podwykonawca zastosuje środki zabezpieczające, określone w przepisach prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Powierzający wyraża także wtedy zgodę na udostępnienie podwykonawcom informacji poufnych, wskazanych w niniejszej umowie, w zakresie w jakim będzie to niezbędne dla wykonywania obowiązków wynikających z umowy podwykonawczej zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że za działania lub zaniechania osób trzecich, którym powierzono wykonanie zobowiązań odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.

§ 5.

- W razie stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje którykolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub z przepisów o ochronie danych osobowych Wykonawca zapłaci Powierzającemu karę umowną w wysokości 10.000,00zł za każde stwierdzone naruszenie.

- W przypadku gdyby wysokość szkody Powierzającego przekroczyła wysokość kary umownej Powierzający ma prawo do odszkodowania w pełnej wysokości.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przez niego oraz przez osoby którymi się posługuje przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych.

§ 6.

- Jakiekolwiek nieporozumienia, spory czy roszczenia wynikłe lub powstałe na tle niniejszej umowy, albo jej wykonywania, ważności czy złamania jej postanowień, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Powierzającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają  przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisy regulujące inne rodzaje tajemnicy, a w szczególności tajemnicę przedsiębiorstwa oraz prawa pacjenta.

- Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Powierzającego, przelać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach.

………………………					                ……………………….

WYKONAWCA					                             POWIERZAJĄCY