DZP/381/40A/2016

Załącznik nr 5.3  Zmieniony

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

OFEROWANEGO (DO NAJMU)

- AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO 5DIFF

W   ILOŚCI   1  SZTUKA

Rok produkcji ............      Nowy                    Producent……………………..     Typ/model…………………

| L.p. | - Parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (Wykonawca wpisuje oferowany parametr, a także zaznacza czytelnie parametr w załączonych do oferty materiałach –patrz Pkt VIII SIWZ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | analizator hematologiczny 5 diff, nowy –rok produkcji 2016 lub używany - rok produkcji 2015 (po autoryzowanym przeglądzie serwisowych) | TAK |  |
|  | rozdział WBC na populacje dokonany z wykorzystaniem cytometrii przepływowej i pomiaru absorbancji światła | TAK |  |
|  | możliwość pracy w trybie automatycznym (zautomatyzowany podajnik) oraz manualnym | TAK |  |
|  | wydajność min. 60 próbek na godzinę | TAK |  |
|  | parametry mierzone : WBC;RBC;HGB;HCT;MCV;MCHC;MCH;PLT;RDW;MPV;PCT;PDW;%NE;%LY;%MO;%EOS;%BAS;%ALY;%LIC;#NE;#LY;#MO;#EOS; #BAS;#ALY;#LIC | TAK |  |
|  | aspiracja próbki do pomiaru bezpośrednio z probówek aspiracyjno-próżniowych (system Kabe, Sarsted) – próbki otwarte | TAK |  |
|  | automatyczne, rotacyjne mieszanie próbki przed aspiracją | TAK |  |
|  | maksymalna objętość próbki badanej w opcji CBC-DIFF nie większa niż 60ul krwi pełnej – wykluczona opcja predilucji i podania próbki z kapilary | TAK |  |
|  | możliwość pobrania próbki i wykonania badania w wersji pediatrycznej z nakłuć palca, małżowiny usznej, pięty | TAK |  |
|  | automatyczne rozcieńczanie próbek patologicznych i ich ponowny pomiar | TAK |  |
|  | automatyczne mycie igieł probówkowych po każdym pomiarze | TAK |  |
|  | automatyczne powtórzenie próbki w przypadku wystąpienia błędu, alarmu itp. | TAK |  |
|  | system zabezpieczający pomiar przed mikroskrzepami | TAK |  |
|  | możliwość zaprogramowania wartości referencyjnych przez użytkownika. | TAK |  |
|  | automatyczna korekcja zjawiska równoczesnego przepływu kilku komórek | TAK |  |
|  | automatyczne flagowanie wyników | TAK |  |
|  | wyświetlanie wyników liczbowych, kolorowych skategramów, kolorowych histogramów, flag i alarmów na jednym ekranie | TAK |  |
|  | parametry mierzalne ALY i LIC podawane w wartościach względnych i bezwzględnych przedstawione na wyniku badania w formie graficznej wraz z pozostałymi frakcjami leukocytów | TAK |  |
|  | analizator powinien był prosty w obsłudze, jak najmniej manualnych czynności konserwacyjnych | TAK |  |
|  | tryb mycia automatyczny - możliwość zaprogramowania cykli mycia analizatora przez użytkownika | TAK |  |
|  | kontrola zużycia odczynnika – monitorowanie poziomu odczynników i ścieków | TAK |  |
|  | wybór jednostek pomiarów w różnych układach | TAK |  |
|  | możliwość edycji ID próbki po pomiarze | TAK |  |
|  | automatyczne prowadzenie kontroli jakości w zakresie precyzji wewnątrzseryjnej jak i międzyseryjnej: system kontroli jakości oparty na regułach Westgarda i wykresach Levey-Jenningsa, dane z oznaczeń materiału kontrolnego przekazywane do systemu informatycznego laboratorium, celem ich opracowania w tym systemie pod kątem kontroli jakości | TAK |  |
|  | możliwość wydruku uzyskiwanych wyników | TAK |  |
|  | transmisja wyników liczbowych do systemu laboratoryjnego | TAK |  |
|  | możliwość wydruku wyników wraz z histogramami oraz skatergramami | TAK |  |
|  | automatyczny przesył wyników do sieci laboratoryjnej | TAK |  |
|  | współpraca z zewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych | TAK |  |
|  | oprogramowanie polskie | TAK |  |
|  | analizator wykonuje różnicowanie leukocytów na poszczególne populacje od wartości leukocytozy 1000/ul. | TAK |  |
|  | zagwarantowanie interfejsu sprzętowego i programowego pomiędzy analizatorem a funkcjonującym w laboratorium systemem informatycznym InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. w stopniu 100% kompatybilności wraz z pełną integracją analizatora z w/w systemem informatycznym ** | TAK |  |
|  | oprzyrządowanie komputerowe tzn. komputer z oprogramowaniem kompatybilny z analizatorem, klawiatura, drukarka zewnętrzna podłączona do analizatora, ekran, myszka, UPS z możliwością instalowania oprogramowania będącego własnością Zamawiającego (Infomedica) | TAK |  |
|  | precyzja oznaczeń dla : WBC;RBC;HGB < 2,0 % PLT < 5,0% NE < 3,0% LY < 4,0% MO < 8,0% EOS < 15% BAS < 20,0% | TAK |  |
|  | zakres liniowości pomiaru dla: -WBCminimum do 300 x 10³ - PLT minimum do 3000 x 10³ | TAK |  |
|  | obsługa serwisowa, przeglądy techniczny zgodnie z zaleceniami producenta, szkolenie personelu oraz bezpłatna pomoc merytoryczna w czasie trwania umowy , bezpłatne zestawy części zużywalnych. | TAK |  |

*Zamawiający nie określa kosztów podłączenia analizatora do systemu informatycznego , jeżeli Wykonawca  wykona to we własnym zakresie nie

ponosi dodatkowych kosztów, natomiast jeżeli będzie potrzebował  wsparcia ze strony firmy Asseco Poland  S.A.  koszt  ustala samodzielnie

z firmą Asseco Poland S.A.

Oświadczam ,że oferowane urządzenie  spełnia wszystkie wymienione w powyższej tabeli wymagania

Obsługa serwisowa będzie prowadzona przez (nazwa, adres, tel.,fax, e-mail):  ...........................................................................

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy