D/ZP/381/3/LC/16 Katowice, dn. 25.02.2016 r.

Do wszystkich wykonawców

Dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie dla zamówień nieprzekraczających 30 000 euro na dostawę zamrażarki niskotemperaturowej

**Pytanie 1**: Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o pojemności 445 litrów? Dzięki zastosowaniu w zaproponowanej zamrażarce nowoczesnej izolacji hybrydowej o grubości 80 mm, urządzenie charakteryzuje się stosunkowo niedużymi gabarytami zewnętrznymi 65x82,2x199,1 cm (szer. x gł. x wys.) przy proponowanej pojemności. Jeżeli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 2**: Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z izolacją hybrydową o grubości warstwy izolacyjnej komory 80 mm, wykonaną z systemu ultracienkich paneli próżniowych o grubości 25 mm w połączeniu z pianką PU o grubości 55 mm? Jest to jedna z najnowocześniejszych technologii na rynku, która zapewnia wysoką stabilność i jednorodność temperatury wewnątrz komory zamrażarki. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 3**: Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową ze stelażami wykonanymi ze stali nierdzewnej/ Jest to standardowy materiał wykonania stelaży przeznaczonych do zamrażarek niskotemperaturowych. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie jakie znaczenie dla Zamawiającego stanowi rodzaj materiału wykonania stelaży.

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 4**: Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową wyposażoną w dwie oddzielne uszczelki drzwi głównych, zapewniające odpowiednią ochronę przed oblodzeniem? Zaoferowana zamrażarka posiada podwójne uszczelnienie drzwi – uszczelki podgrzewane są przez dwie niezależne nagrzewnice, co zapewnia większe bezpieczeństwo i lepszą ochronę przed oblodzeniem.

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 5**: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki o pojemności 340 litrów?

**Odpowiedź:** Nie, zaproponowana pojemność jest zbyt mała by zaspokoić potrzeby Zamawiającego.

**Pytanie 6**: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki o pojemności 500 litrów –jeżeli nie proszę o wyjaśnienie?

**Odpowiedź:** Nie, zaproponowana pojemność jest zbyt duża w stosunku do potrzeb Zamawiającego.

**Pytanie 7:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki z 4 sekcjami wewnętrznymi (przedziałami) zamykanymi niezależnymi drzwiczkami w zamian zamrażarki 5 sekcyjnej?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający potrzebuje 5 sekcji, ponieważ laboratorium obsługuje 5 oddziałów szpitalnych.

**Pytanie 8:** Czy Zamawiający jako Jednostka Szpitalna – mająca pełne prawo wyposażania swoich pracowni w jak największą liczbę sprzętu medycznego, wymaga aby zamrażarka była sklasyfikowana jako wyrób medyczny tzn. zgodnie z wymogami Dyrektywy 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych –**co gwarantuje wyższe standardy jakościowe i większą spójność w zakresie nadzoru jakim wyroby medyczny są objęte**?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający tego nie wymaga, ale dopuszcza taką zamrażarkę.

**Pytanie 9:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 6 szt. stelaży na 20 pudełek wykonanych ze stali nierdzewnej w zamian stelaży aluminiowych ? Stelaże wykonane ze stali nierdzewnej są bardziej odporne na odkształcenia mechaniczne.

**Odpowiedź:** Tak.

Z upoważnienia D Y R E K T O R A

Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii

w Katowicach

mgr Andrzej Rechowicz

Kierownik Działu Zamówień Publicznych