Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im.prof.K.Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-514 Katowice   ul. Ceglana 35

- Znak sprawy : DZP/381/40A/2017

  - SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

na dostawę wyposażenia laboratorium andrologicznego

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 135 000 EURO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź.zm.)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami

zatwierdził w dniu: 26.04.2017 r.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im.prof.K.Gibińskiego

Śląskiego  Uniwersytetu  Medycznego  w  Katowicach

mgr Andrzej Rechowicz

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im.prof.K.Gibińskiego  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach

40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

NIP: 954-22-74-017 Regon: 001325767

Tel. 32/3581200 lub 32/358-13-32   fax. 32 251-84-37 lub 32/358-14-32

Internet : www.uck.katowice.pl   e-mail : zp@uck.katowice.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Dostawa  wyposażenia laboratorium andrologicznego wraz z instalacją, uruchomieniem oraz  przeszkolenie użytkowników:

- Część 1 – analizator nasienia CASA z wyposażeniem, mikroskop biologiczny fluorescencyjny z wyposażeniem w ilości 1 komplet– o parametrach techniczno-użytkowych opisanych w załączniku nr 4.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Część 2 – mikroskop odwrócony kontrastowo-fazowy z oprzyrządowaniem do zapisywania ruchu plemników oraz możliwością archiwizacji w ilości 1 komplet – o parametrach techniczno-użytkowych opisanych w załączniku nr 4.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Część 3 – wirówka cytologiczna w ilości 1 komplet – o parametrach techniczno-użytkowych opisanych w załączniku nr 4.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Część 4 – zamrażarka do programowalnego zamrażania plemników z wyposażeniem, chłodziarko zamrażarka do programowalnego zamrażania plemników w ilości 1 komplet  – o parametrach techniczno-użytkowych opisanych w załączniku nr 4.4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Część 5 – mikropłytkowy czytnik wielodetekcyjny z wyposażeniem, redestylator  w ilości 1 komplet– o parametrach techniczno-użytkowych opisanych w załączniku nr 4.5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Część 6 – mikrotom rotacyjny w ilości 1 szt. – o parametrach techniczno-użytkowych opisanych w załączniku nr 4.6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Część 7 – analizator biochemiczny  w ilości 1 szt.– o parametrach techniczno-użytkowych opisanych w załączniku nr 4.7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Część 8 – ultrasonograf  w ilości 1 szt.– o parametrach techniczno-użytkowych opisanych w załączniku nr 4.8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych –na dowolną ilość części.

- Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z  ustawą o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.211 z późn.zm.) i z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

- Przedmiot zamówienia musi posiadać aktualne dokumenty dopuszczające ich stosowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z  dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

- Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

38434000-6 -analizatory

38510000-3 –mikroskopy

42931100-2 – wirówki laboratoryjne i akcesoria

39711110-3 – chłodziarko zamrażarki

38433300-2 –analizatory widma

33100000-1 – urządzenia medyczne

38434500-1 – analizatory biochemiczne

33112200-0  -aparaty ultrasonograficzne

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Dostawa, instalacja i uruchomienie wyposażenia laboratorium andrologicznego oraz przeszkolenie użytkowników nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego pisemnego zamówienia, w  terminie do (zgodnie z zaoferowanym terminem), ale nie dłuższym niż  28 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. Zamówienie zostanie złożone nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu; Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego Wykonawcę wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których

mowa w  art. 24 ust. 1 Pzp, a także przesłanki z art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

- Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

- Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców jednolity dokument, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty  te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty  o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ dotyczące podwykonawców.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10  dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

- odpis z właściwego rejestru  lub z centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP,

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem  składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawiona  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym  tj. w  odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia - deklaracje zgodności z wymaganiami zasadniczymi (dotyczy wszystkich klas wyrobów medycznych), certyfikaty jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylne, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III)

- opis oferowanego przedmiotu zamówienia np. karty katalogowe lub ulotki lub inne materiały informacyjne  zawierające charakterystykę, nazwę handlową/numery katalogowe produktu w celu potwierdzenia spełnienia wymogów stawianych przez Zamawiającego w SIWZ.

- Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy (w takiej sytuacji wykonawca powinien wskazać Zamawiającemu w ofercie sygnaturę postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują) lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

- W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy  PZP przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP według załącznika nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których obowiązuje wyłącznie forma pisemna.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im.prof.K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice, Dział Zamówień Publicznych.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zp@uck.katowice.pl, a faksem na nr (32) 358-14-32.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania  ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Dla ułatwienia udzielania odpowiedzi wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prosimy przesłać równocześnie e-mailem (w wersji edytowalnej) na adres zp@uck.katowice.pl

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Andrzej Rechowicz  Kierownik           Działu  Zamówień Publicznych  - tel. (32) 358-13-32, fax (32) 358-14-32, e-mail : zp@uck.katowice.pl.

- VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu nieograniczonego jest obowiązany wnieść wadium. Wadium wynosi :

część 1 - 3200,00złotych (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100)

część 2 - 650,00złotych (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100)

część 3 - 300,00złotych (słownie: trzysta złotych 00/100)

część 4 - 2200,00złotych (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100)

część 5 - 1700,00złotych (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100)

część 6 - 600,00złotych (słownie: sześćset złotych 00/100)

część 7 - 1100,00złotych (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100)

część 8 - 5200,00złotych (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych 00/100).

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

    - w pieniądzu - wpłaty należy dokonać przelewem na konto Banku Gospodarstwa Krajowego numer 34 1130 1091 0003 9068 9720 0003.  Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

    - w poręczeniach  bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

    - gwarancjach bankowych

    - gwarancjach ubezpieczeniowych

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa  w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

- Wadium w formie poręczeń i gwarancji  powinno zostać złożone w  siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr D021 (Sekretariat) w oryginale w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem:

„  DZP/381/40A/2017      WADIUM

– Nie otwierać przed	07.06.2017  r.	 godz.10.30”

- Zaleca się, aby kserokopia gwarancji lub poręczenia była dołączona do oferty.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9a.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

        - wykonawca  w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Prawa zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie,  nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub  nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,

        - wykonawca, którego oferta została wybrana:

- - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

- określonych w ofercie ,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących  po stronie Wykonawcy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest   związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt.2 nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy  formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ.

- wypełniony, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego (odpowiednio do oferowanej/ych części)  załącznik nr  4.1 i/lub 4.2  i/lub 4.3  i/lub 4.4  i/lub 4.5  i/lub 4.6  i/lub 4.7  i/lub 4.8  do SIWZ.

- pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy.

  - Wykonawca  ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.

  - Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną ilość części.

  - Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego- inne niż oświadczenia, mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej  kopii dokumentu, jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

  - Dla wykonawców występujących wspólnie ma w szczególności zastosowanie  art. 23  Prawa zamówień publicznych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie gwarantującej zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczenie jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru :

,, Nazwa , adres Wykonawcy

........................................

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im.prof.K.Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ceglana 35      40-514 Katowice

DZP/381/40A/2017

- Oferta na dostawę wyposażenia laboratorium andrologicznego- część nr  ………..

– Nie otwierać przed	07.06.2017  r.	 godz.10.30”

- Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu przed upływem terminu składania ofert – w sposób analogiczny do sposobu złożenia oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmianę bądź wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem  „Zmiana oferty” bądź „Wycofanie oferty”.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

XI. MIEJSCE ORAZ  TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  w Katowicach przy ulicy Ceglanej 35, w sekretariacie - pokój D021

- Termin składania ofert upływa w dniu   07.06.2017 r. o godz.10.00.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju E057 w dniu  07.06.2017 r. o godz. 10.30.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i  warunków płatności zawartych w ofertach.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia np.:

-koszty transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;

-koszty ubezpieczenia dostawy do Zamawiającego

-koszty załadunku i rozładunku;

-koszty cła i podatków, jeśli takie występują;

-koszty instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia;

-koszty przeszkolenia pracowników i wydania stosownych certyfikatów.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

- Cenę ofertową (brutto) należy obliczyć według zasady: cena netto + wartość VAT. Cenę netto i brutto oraz należny podatek VAT należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

-dla części nr 1, 4 i 5

cena  -   60%;

gwarancja – 20%

jakość – 10%

termin dostawy- 10%

-dla części nr 2, 3, 6 ,7 i 8

cena  -   60%;

gwarancja – 30%

termin dostawy- 10%

- Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium „cena”:

(Cmin / Cof ) x 100 x 60% = ilość punktów za cenę badanej oferty, gdzie:

C min. – cena minimalna spośród ocenianych ofert

Cof – cena badanej oferty

100 – stały współczynnik

- Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium „gwarancja”:

-dla części nr 1, 4 i 5

(Gof / Gmax ) x 100 x 20% = ilość punktów za długość gwarancji  badanej oferty, gdzie:

Gmax – maksymalna wartość punktowa za długość gwarancji spośród ocenianych ofert

Gof – wartość punktowa za długość gwarancji badanej oferty

100 – stały współczynnik

-dla części nr 2, 3, 6 ,7 i 8

(Gof / Gmax ) x 100 x 30% = ilość punktów za długość gwarancji  badanej oferty, gdzie:

Gmax – maksymalna wartość punktowa za długość gwarancji spośród ocenianych ofert

Gof – wartość punktowa za długość gwarancji badanej oferty

100 – stały współczynnik

Przy czym ilość punktów przyznawana za oferowaną długość gwarancji to :

- 24 miesiące –0 punktów

- 36 miesięcy –10 punktów

- 48 miesięcy –20 punktów.

Zamawiający, na podstawie  art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp, odrzuci oferty z długością gwarancji poniżej 24 miesięcy oraz powyżej 48 miesięcy jako niezgodne z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium „jakość”:

(Pof / Pmax ) x 100 x 10% = ilość punktów za „jakość” tj. oferowane parametry techniczno-

użytkowe  badanej oferty, gdzie:

Pmax – maksymalna wartość punktowa parametrów techniczno-użytkowych spośród

ocenianych ofert

Pof – wartość punktowa parametrów techniczno-użytkowych  badanej oferty

100 – stały współczynnik

- Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium „termin  dostawy”:

(Dof / Dmax ) x 100 x 10% = ilość punktów za oferowany termin dostawy badanej  oferty,

gdzie:

Dmax – maksymalna wartość punktowa za termin dostawy spośród ocenianych ofert

Dof – wartość punktowa za termin dostawy badanej oferty

100 – stały współczynnik

przy czym ilość punktów  przyznawana za oferowany termin dostawy to :

- do 20 dni kalendarzowych –5 punktów

- 21 dni kalendarzowych i powyżej (ale nie więcej niż 28 dni)  –0 punktów

Zamawiający, na podstawie  art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp, odrzuci oferty z terminem dostawy powyżej 28 dni kalendarzowych jako niezgodne z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SIWZ, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, tj. ofertę, która w wyniku przeprowadzonej oceny  uzyska najwyższą liczbę punktów, wyliczoną:

-w części nr 1, 4 i 5  jako suma punktów uzyskanych za kryterium „cena”, kryterium „gwarancja”, kryterium „jakość” i kryterium „termin dostawy”,

-w części nr 2, 3, 6, 7 i 8 jako suma punktów uzyskanych za kryterium „cena”, kryterium „gwarancja” i kryterium „termin dostawy”.

- XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty a także  punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust.4 i 5 ustawy PZP , braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności

- unieważnieniu postępowania

-podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  - Zamawiający udostępni informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej www.uck.katowice.pl  .

  - Zamawiający zawrze  umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy – załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedna ofertę.

  - Miejsce i termin zawarcia umowy zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania wykonawcy.

  - Jeżeli wybrana oferta została złożona przez wykonawców, o których mowa w art. 23 Prawa zamówień publicznych Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- XV.  POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA

- Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień  uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7  Prawa zamówień publicznych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Termin płatności – w ciągu 30 dni od dnia otrzymania  faktury wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń dokumentu z odbioru wyposażenia laboratorium andrologicznego.

- Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź.zm.)  oraz Kodeksu cywilnego.

- XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpi przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Załączniki:

- Formularz  ofertowy

- Formularz oświadczeń wykonawcy  - JEDZ

- Formularz oświadczenia/informacji o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (do przesłania po uzyskaniu informacji z otwarcia ofert)

4.    Formularz  oferowanych parametrów techniczno-użytkowych

5.   Wzór  umowy

6.   Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (dot. części nr 1, 2, 5 , 7 i 8)

Załączniki A, B, C, D

DZP/381/40A/2017

Załącznik nr 1

...........................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

DLA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO IM.PROF.K.GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W  KATOWICACH

Nazwa Wykonawcy ................................................................................................................

Siedziba: ................................................................................................................................

REGON .................................................. NIP .......................................................................

Tel. .............................................................. fax ................................................................................

Internet ................................................... e-mail .....................................................................

Ubiegając  się  o zamówienie publiczne  na  dostawę do Zamawiającego  wyposażenia laboratorium andrologicznego o parametrach techniczno-użytkowych opisanych w załączniku nr 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 wraz z instalacją, uruchomieniem oraz  przeszkolenie użytkowników oferujemy realizację przedmiotowego zamówienia

-część 1 – analizator nasienia CASA z wyposażeniem, mikroskop biologiczny fluorescencyjny z wyposażeniem – 1 komplet – według Załącznika nr 1.1

za cenę (wartość) netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa (wartość brutto): ...........................zł

(słownie:.......................................................................................................................)

-część 2 – mikroskop odwrócony kontrastowo-fazowy z oprzyrządowaniem do zapisywania ruchu plemników oraz możliwością archiwizacji – 1 komplet – według Załącznika nr 1.2

za cenę (wartość) netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa (wartość brutto): ...........................zł

(słownie:.......................................................................................................................)

-część 3 – wirówka cytologiczna z wyposażeniem – 1 komplet – według Załącznika nr 1.3

za cenę (wartość) netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa (wartość brutto): ...........................zł

(słownie:.......................................................................................................................)

-część 4 – zamrażarka do programowalnego zamrażania plemników z wyposażeniem, chłodziarko zamrażarka do programowalnego zamrażania plemników – 1 komplet – według Załącznika nr 1.4

za cenę (wartość) netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa (wartość brutto): ...........................zł

(słownie:.......................................................................................................................)

...........................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

DZP/381/40A/2017

cd. Załącznika nr 1

-część 5 – mikropłytkowy czytnik wielodetekcyjny z wyposażeniem, redestylator – 1 komplet – według Załącznika nr 1.5

za cenę (wartość) netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa (wartość brutto): ...........................zł

(słownie:.......................................................................................................................)

-część 6 – mikrotom rotacyjny – 1 szt. – według Załącznika nr 1.6

za cenę (wartość) netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa (wartość brutto): ...........................zł

(słownie:.......................................................................................................................)

-część 7 – analizator biochemiczny – 1 szt. – według Załącznika nr 1.7

za cenę (wartość) netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa (wartość brutto): ...........................zł

(słownie:.......................................................................................................................)

-część 8 – ultrasonograf – 1 szt. – według Załącznika nr 1.8

za cenę (wartość) netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa (wartość brutto): ...........................zł

(słownie:.......................................................................................................................)

Termin dostawy: Dostawa, instalacja i uruchomienie wyposażenia laboratorium andrologicznego oraz przeszkolenie użytkowników nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego pisemnego zamówienia, w terminie do ……dni kalendarzowych (uzupełnić Zgodnie z Pkt XIII SIWZ) od dnia złożenia zamówienia. Zamówienie zostanie złożone nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

(Jeżeli Wykonawca oferuje różne terminy dla różnych części  - należy to w czytelny sposób wpisać w wyżej wykropkowanych miejscach np.  dla części nr … - …dni; dla części nr …-…dni)

Termin płatności:  – w ciągu 30 dni od dnia otrzymania  faktury wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń dokumentu z odbioru wyposażenia laboratorium andrologicznego

Warunki gwarancji: Okres gwarancji wynosi ........... miesiące/miesięcy (uzupełnić Zgodnie z Pkt XIII SIWZ) od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń dokumentu z odbioru wyposażenia laboratorium andrologicznego.

(Jeżeli Wykonawca oferuje różne terminy dla różnych części  - należy to w czytelny sposób wpisać w wyżej wykropkowanych miejscach np.  dla części nr … - …miesięcy; dla części nr …-…miesięcy)

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się spełnić wszystkie wymienione w Specyfikacji wymagania Zamawiającego

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia    tj. 60 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

- Zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treść wzoru umowy (Załącznik nr 5) została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

...........................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

DZP/381/40A/2017

cd. Załącznika nr 1

- Zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 6)  i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się, że zawrzemy/firma wskazana w ofercie do obsługi serwisowej zawrze  przedmiotową umowę na wskazanych warunkach  (dotyczy części nr 1, 2, 5 ,7 i 8)

- Oświadczamy, że przedmiot i warunki realizacji zamówienia są zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn.zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

- W związku z wdrożeniem przez Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie zarządzania środowiskowego (norma ISO14001:2004) oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (norma OHSAS 18001:2007):

- oświadczamy, że pracownicy Wykonawcy (ew. podwykonawcy) przebywający na terenie Szpitala będą posiadali wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz aktualne badania lekarskie i specjalistyczne wg. potrzeb

- oświadczamy, że pracownicy Wykonawcy (ew. podwykonawcy) przebywający na terenie Szpitala będą posiadali widoczne oznakowanie  z logo firmy (np. identyfikatory i/lub ubranie robocze z widocznym napisem nazwy firmy).

- oświadczamy, że zapoznaliśmy  się z dokumentem stanowiącym załącznik A (Informacja dla Wykonawcy o zagrożeniach wynikających z działalności Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im.prof.K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach podczas wykonywania prac na jego terenie) oraz w przypadku wyboru naszej oferty wypełnimy i podpiszemy wraz z umową następujące dokumenty:

-załączniki  B (Zobowiązanie Wykonawcy)

-załącznik C (Lista pracowników Wykonawcy poinformowanych o zagrożeniach wynikających

z działalności Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im.prof.K.Gibińskiego Śląskiego

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

-załącznik  D (Zasady środowiskowe dla Wykonawców).

-Znając treść art. 297 §1 Kodeksu Karnego  oświadczamy, że dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym.

...........................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

DZP/381/40A/2017

Załącznik nr 2

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

Numer ogłoszenia w Dz.U. : 2017/S 082-158141      27.04.2017

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im.prof.K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawa wyposażenia laboratorium andrologicznego |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | DZP/381/40A/2017 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |  |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? - Proszę podać datę wyroku lub decyzji. - W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: - Proszę podać szczegółowe informacje: - Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie - [……] - [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji wykonawca oświadcza, że:

| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| --- | --- |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–IV są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im.prof.K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uzyskało dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w ……………………[wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego   europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby  postępowania o udzielenie zamówienia: na „Dostawę wyposażenia laboratorium andrologicznego”; numer referencyjny DZP/381/40A/2017.

Data, miejscowość oraz  podpis(-y): [……]

DZP/381/40A/2017

Załącznik nr  3

............................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

Oświadczenie

o przynależności lub braku przynależności*
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

Prawa zamówień publicznych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę wyposażenia laboratorium andrologicznego dla Uniwersyteckiego  Centrum  Klinicznego  im.prof.K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z póź. zmian.) wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*,

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

lub

Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej wraz z Wykonawcą/Wykonawcami:

…………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa Wykonawcy)

którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z niniejszym oświadczeniem dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

* niepotrzebne skreślić

DZP/381/40A/2017

Załącznik nr  4.1

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wyposażenie laboratorium andrologicznego

Analizator nasienia CASA z wyposażeniem, mikroskop fluorescencyjny z wyposażeniem

| Lp. | Opis parametru, funkcji |  | Wartość wymagana |  | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Analizator nasienia CASA |  |  |  |  |
|  | Producent, typ, rok produkcji. |  | TAK |  |  |
|  | Automatyczny pomiar i analiza: - ruchliwości - koncentracji - parametrów kinetycznych - morfologii - morfometrii barwionych próbek |  | TAK |  |  |
|  | Analiza ruchliwości wykonywana przy powiększeniu 10x w kontraście fazowym dodatnim |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość automatycznej ocena: - stopnia hiperaktywacji plemników - tzw. „mucus penetration” - ogólnej jakości ejakulatu |  | TAK |  |  |
|  | Obliczanie liczby plemników oraz innych komórek na danym obszarze |  | TAK |  |  |
|  | Klasyfikowanie plemników wg indywidualnych kryteriów |  | TAK |  |  |
|  | Dołączanie indywidualnej matrycy kryteriów |  | TAK |  |  |
|  | Wprowadzanie nowych definicji do danych |  | TAK |  |  |
|  | Przechowywanie i tworzenie indywidualnych raportów zawierających: - zdjęcia - wykresy - nazwę jednostki wykonującej badanie - osobę wykonującą badanie |  | TAK |  |  |
|  | System wyposażony w sumator hematologiczny do ręcznego zliczania komórek z możliwością automatycznego generowania raportów |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o moduł do oceny reakcji akrosomalnej plemnika |  | Tak 5 pkt Nie 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość wpisania danych makroskopowych i mikroskopowych, dotyczących ejakulatu: - pH, - upłynnienie - ilość komórek okrągłych - ilość bakterii - sposób pobrania ejakulatu - agregację - aglutynację oraz innych (wprowadzone przez użytkownika) |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o opcję wymiany danych między serwerem a kolejnymi jednostkami CASA w celu wymiany informacji o wynikach analizy |  | Tak 5 pkt Nie 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość wykonania automatycznej, rutynowej kontroli jakości badania ejakulatu |  | TAK |  |  |
|  | System dostosowany do budowy sieci z jednostkami do pobierania obrazu do dalszej analizy w jednostce głównej CASA |  | Tak 5 pkt Nie 0 pkt |  |  |
|  | Szczegółowe wartości parametrów: - stężenie całkowite ejakulatu - częstotliwość uderzeń witki - wskaźnik oscylacji - wskaźnik liniowości - wskaźnik prostoliniowości - prędkość ruchu prostolinijnego - prędkość ruchu krzywoliniowego - średnia prędkość plemnika - średnia amplituda ruchu bocznego główki - wizualizacja plemników i danych w czasie rzeczywistym - automatyczna selekcja plemników oraz wizualizacja toru ruchu każdego plemnika - możliwość wygenerowania raportu dotyczącego pomiaru każdego osobnego plemnika - opcja filtra inteligentnego, usuwanie artefaktów, nabłonków niebędących plemnikami, a zapisywanie w pamięci systemu faktycznego wyglądu plemnika - natychmiastowe przetwarzanie danych |  | TAK |  |  |
|  | Zdalna pomoc techniczna przez sieć |  | TAK |  |  |
|  | Interfejs graficzny, okienkowy |  | TAK |  |  |
|  | Polska wersja językowa |  | TAK |  |  |
|  | Licencja na czas nieokreślony |  | TAK |  |  |
|  | Darmowe aktualizacje oprogramowania przez min 24 miesiące |  | TAK |  |  |
|  | Automatyczne i manualne wychwytywanie komórek |  | TAK |  |  |
|  | Zdjęcia w rozdzielczości min. 768x576 pix |  | TAK |  |  |
|  | Automatyczne wykrywanie: - akrosomu - obszarów poza akrosomem - środkowych rejonów plemnika - wstawki - witki |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość stosowania różnych barwników do badania morfologii nasienia |  | TAK |  |  |
|  | Analiza możliwa pod powiększeniem 100x (morfologia plemników) |  | TAK |  |  |
|  | Pomiar parametrów morfologicznych |  | TAK |  |  |
|  | Główka plemnika: - rozmiar (długość, szerokość, powierzchnia, obwód) - kształt (eliptyczny, wydłużony, regularny, pofałdowany) |  | TAK |  |  |
|  | Akrosom: - procent powierzchni główki - stopień szarości akrosomu - stopień szarości regionów poza akrosomem |  | TAK |  |  |
|  | Część środkowa plemnika: - maksymalna szerokość - powierzchnia - odległość w stosunku do podłużnej osi główki - kąt pomiędzy podłużną osią główki a częścia środkową plemnieka |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość analizy stopnia fragmentacji DNA plemników |  | TAK |  |  |
|  | Obliczanie wielkości „halo”, tworzącego się na skutek lizy materiału genetycznego |  | TAK |  |  |
|  | Analiza preparatów wykonywanych za pomocą testów typu SCD (sperm chromation dispersion) |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania do analizy różnych komór: - GoldCyto - Makler - Leja - Neubauer |  | TAK |  |  |
|  | Zestaw komputerowy |  |  |  |  |
|  | Producent, typ, rok produkcji (podać) |  | TAK |  |  |
|  | System operacyjny umożliwiający podłączenie analizatora do systemu Infomedica |  | TAK |  |  |
|  | Zainstalowany pakiet biurowy |  | TAK |  |  |
|  | Komputer dostosowany parametrami do pracy z systemem do komputerowo wspomaganej analizy nasienia |  | TAK |  |  |
|  | Monitor dotykowy o przekątnej min. 23” |  | TAK |  |  |
|  | Komputer zintegrowany z monitorem |  | TAK |  |  |
|  | - Kolorowa kamera cyfrowa |  |  |  |  |
|  | Producent, typ, rok produkcji. |  | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość min.: 780x580 pix |  | TAK |  |  |
|  | Liczba klatek min: 75 kl/s |  | TAK |  |  |
|  | Interface: GigE |  | TAK |  |  |
|  | Format video: - Mono B - Bayer BG 8 - Bayer BG 12 - Bayer BG 12 Packed - YUV 4:2:2 Packed - YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |  | TAK |  |  |
|  | Wymiary maks. (dł.x szer.x wys.): 45x30x30 [mm] |  | TAK |  |  |
|  | Temperatura pracy min.: 0 do 50 [°C] |  | TAK |  |  |
|  | Mocowanie: Cmount, CSmount |  | TAK |  |  |
| II | Mikroskop biologiczny fluorescencyjny |  |  |  |  |
|  | Producent, typ | Podać |  |  |  |
|  | Optyka wysokiej klasy korygowana na nieskończoność | TAK |  |  |  |
|  | Nowoczesny statyw o trwałej budowie | TAK |  |  |  |
|  | Min. Cztero-gniazdowy rewolwer obiektywowy | TAK |  |  |  |
|  | Nasadka okularowa, możliwość ustawienia dwóch wysokości położenia okularów przy jednakowym rozstawie źrenic, obracana o 360 stopni | TAK |  |  |  |
|  | Okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia min. 20mm | TAK |  |  |  |
|  | Obiektywy o długości optycznej min. 50mm: - CFI Achromat DL 10X A N.A. 0.25, W.D. 7.0 mm, Ph1 dodatni - CFI Achromat LWD 20X A N.A. 0.40, W.D. 3.9mm - CFI Achromat 60X N.A. 0.80, W.D. 0.30 mm - CFI E Plan Achromat 100X oil, N.A. 1.25, W.D. 0.23 mm N.A. – aparatura numeryczna, W.D. – odległość robocza | TAK |  |  |  |
|  | Stolik roboczy w osi z nasadką krzyżową do ruchu x,y z uchwytem na dwa preparaty jednocześnie, zakres przesuwu min. 78 x 54 [mm] | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja stolika pozwalająca na szybką wymianę preparatu bez ponownego ustawiania ostrości pokrętłami mikro i makro | TAK |  |  |  |
|  | Pokrętła mikro i makro ustawione w jednej osi | TAK |  |  |  |
|  | Kondensor z przysłoną aperturową, typu karuzelowego | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowany oświetlacz diodowy min. 3W | TAK |  |  |  |
|  | Oświetlenie do dużych powiększeń w systemie Kohlera | TAK |  |  |  |
|  | Centrowanie układu oświetleniowego | TAK |  |  |  |
|  | Filtr niebieski, zapasowa żarówka, pokrowiec, olejek imersyjny, szkiełko kalibracyjne | TAK |  |  |  |
|  | Nasadka trinokularowa (wyjście na kamerę) | TAK |  |  |  |
|  | C-mount 1x (bez optyki) | TAK |  |  |  |
|  | Kontrast fazowy na obiektywie 10x | TAK |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed demontażem okularów | TAK |  |  |  |
|  | Fluorescencja 200W: - oświetlacz min. 200 W, połączenie światłowodem - regulacja mocy światła pokrętłem - cztery gniazda na filtry - dwa filtry w zestawie: EX 300-380, EM 420, DM 400, longpass EX 510-560, EM 590, DM 575, longpass | TAK |  |  |  |
|  | Stolik grzejny do mikroskopu | TAK |  |  |  |
|  | Dokładność na preparacie min. +- 0,3 [°C] | TAK |  |  |  |
|  | Temperatura otoczenia do 60 [°C] | TAK |  |  |  |
|  | Otwór do obrazowania dopasowany do mikroskopu | TAK |  |  |  |
|  | Kontroler z ekranem dotykowym | TAK |  |  |  |
|  | Kontroler z możliwością sterowania dwoma płytkami grzejnymi jednocześnie | TAK |  |  |  |
|  | Logowanie danych na pendrive USB | TAK |  |  |  |
|  | Podgrzewane statywy do szkiełek podstawowych i probówek podczas przygotowywania analizy nasienia |  |  |  |  |
|  | Producent, typ | Podać |  |  |  |
|  | Blok grzejny: - jednoczesne ogrzewanie min. 14 probówek 14 ml - wymiary maks.: 15x25x15 [cm] - możliwość ustawienia temperatury min. +50°C w stosunku do temperatury otoczenia - konstrukcja umożliwiająca wzrokową kontrolę poziomu napełnienia probówek - zdejmowane boczne osłony, umożliwiające łatwe czyszczenie bloku | TAK |  |  |  |
|  | Płyta grzejna: - zintegrowana z kontrolerem temperatury - wymiary powierzchni grzejnej (dł. x szer. x wys) w zakresie: 170-200 x 170-200 x 8-12 [mm] - powierzchnia płyty wykonana z silnie wytrzymałego i odpornego na korozję materiału, o równomiernym przewodzeniu ciepła - dokładność nim. +/- 0,2°C - temperatura ustawiana w zakresie min.: +5 do +40 [°C] powyżej temperatury otoczenia - temperatura otoczenia do prawidłowej pracy urządzenia min.: +5 do +40 [°C] | TAK |  |  |  |
| III | - Komory do diagnostyki nasienia |  |  |  |  |
|  | Producent, typ | Podać |  |  |  |
|  | Komory wielokrotnego użytku z naniesioną siatką do zliczania komórek | TAK |  |  |  |
|  | Komory wraz ze szkiełkiem nakrywkowym | TAK |  |  |  |
|  | Komora typu Makler szt.1 | TAK |  |  |  |
|  | Rozszerzona komora typu Neubauer szt.1 (ze szkiełkami nakrywkowymi 24x24x4 [mm]) | TAK |  |  |  |
|  | INNE |  |  |  |  |
|  | Szkolenie użytkowników (personel medyczny i techniczny) potwierdzone certyfikatem | TAK |  |  |  |
|  | Drukowana instrukcja w języku polskim (2 szt.), oraz instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim | TAK |  |  |  |
|  | Aparaty fabrycznie nowe – rok produkcji 2017 | TAK |  |  |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia  spełnia wszystkie wymienione w powyższej tabeli wymagania

Obsługa serwisowa gwarancyjna będzie prowadzona przez autoryzowany serwis techniczny z siedzibą (nazwa, adres, tel.,fax, e-mail):  ......................................................................................... ...........................................................

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych                                                                                                                                 do reprezentowania Wykonawcy

DZP/381/40A/2017

Załącznik nr  4.2

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wyposażenie laboratorium andrologicznego

Mikroskop odwrócony kontrastowo-fazowy z oprzyrządowaniem do zapisywania ruchu plemników oraz możliwością archiwizacji

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Mikroskop odwrócony kontrastowo-fazowy z oprzyrządowaniem do zapisywania ruchu plemników oraz możliwością archiwizacji |  |  |
|  | Producent, typ | Podać |  |
|  | Rewolwer obiektywowy pięcio-gniazdowy | TAK |  |
|  | Kontrast fazowy na wszystkich obiektywach | TAK |  |
|  | Adapter do szalek 35-60 mm oraz szkieł klasycznych, lub adapter uniwersalny | TAK |  |
|  | Stolik mechaniczny | TAK |  |
|  | Obiektyw do pracy z szalkami i preparatami szklanymi: - CFI Achromat DL 10X A N.A. 0.25, W.D. 7.0 mm, Ph1 - CFI Achromat LWD DL 20X A N.A. 0.40, W.D. 3.9 mm, Ph1 - CFI Achromat LWD ADL 40XF N.A. 0.55, W.D. 2.1 mm, Ph1 N.A.-aparatura numeryczna, W.D. – odległość robocza | TAK |  |
|  | Precyzyjna śruba mikrometryczna – maks. 0,2 mm ruchu góra/dół na obrót śruby | TAK |  |
|  | Okulary 10x (możliwość zamontowania okularów 15x) | TAK |  |
|  | Kondensor o roboczej min. 75mm | TAK |  |
|  | System do równomiernego oświetlenia pola widzenia | TAK |  |
|  | Źródło światła led min 3W | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o kontrast modulacyjny w typie kontrastu Hoffmana (lub odpowiednik firmowy) | TAK |  |
| II | Kolorowa kamera | TAK |  |
|  | Producent, typ, rok produkcji. | TAK |  |
|  | Sensor CMOS, o przekątnej min. 1/ 2,5” | TAK |  |
|  | Rozdzielczość min. 2592 x 1944 pix | TAK |  |
|  | Wielkość piksela min. 2,2 x 2,2 [µm] | TAK |  |
|  | Szybkość odświeżania obrazu w pełnej rozdzielczości min. 15 kl./sek. | TAK |  |
|  | Automatyczna i manualna kontrola balansu bieli, czasu ekspozycji i korekcji barw | TAK |  |
|  | Zintegrowany filtr podczerwieni | TAK |  |
|  | Globalny zakres dynamiki: 8/12 bit, zakres dynamiki piksela: 70,1 dB | TAK |  |
|  | Komunikacja z komputerem: USB 3.0 – kabel dołączony | TAK |  |
|  | Montaż na mikroskopie: gwint c-mount | TAK |  |
|  | Oprogramowanie realizowane przez jeden program, umożliwiające: • pełną kontrolę kamery z bieżącym, podglądem „na żywo” obrazu bezpośrednio z kamery • pobieranie zdjęć pojedynczych, sekwencyjnych (stosy), rejestracja filmów (avi) • akwizycję i archiwizację obrazów • pomiary planimetryczne: długość, powierzchnia, obwód, kąt, promień, zliczanie obiektów, profil intensywności wzdłuż zadanej linii, w trybie ręcznym i automatycznym • składanie obrazów mozaikowych z wielu sąsiadujących ze sobą pól widzenia mikroskopu (min. 5x5 pól) • wprowadzanie na obraz podziałki, opisów i znaczników • zapis obrazów w formatach ogólnie rozpoznawalnych (TIFF, JPG, JPEG2000, BMP) | TAK |  |
|  | Szkolenie użytkowników ( personel medyczny i techniczny) potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
|  | Drukowana instrukcja w języku polskim (2 szt.), oraz instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim | TAK |  |
|  | Aparaty fabrycznie nowe – rok produkcji 2017 | TAK |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia  spełnia wszystkie wymienione w powyższej tabeli wymagania

Obsługa serwisowa gwarancyjna będzie prowadzona przez autoryzowany serwis techniczny z siedzibą (nazwa, adres, tel.,fax, e-mail):  ......................................................................................... ...........................................................

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych                                                                                                                                 do reprezentowania Wykonawcy

DZP/381/40A/2017

Załącznik nr  4.3

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wyposażenie laboratorium andrologicznego

Wirówka cytologiczna z wyposażeniem

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wirówka cytologiczna |  |  |
|  | Producent, typ | Podać |  |
|  | Waga maks. 20 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V~/50-60Hz, maks. 2000W | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary (szer. x gł. x wys.):35x 40x 30 [cm] | TAK |  |
|  | Funkcja szybkiego wirowania | TAK |  |
|  | Możliwość zainstalowania co najmniej 6 rotorów | TAK |  |
|  | Siła wirowania RCF min. 3000 x g | TAK |  |
|  | Regulacja prędkości w zakresie min. 100 – 4400 rpm, skok maks. 100 rpm | TAK |  |
|  | Prędkość maksymalna osiągana po czasie maks. 25 sek. | TAK |  |
|  | Czas zatrzymania rotora maks. 25 sek. | TAK |  |
|  | Maksymalna pojemność min.: 4 probówki 90ml, lub 30 probówek 15 ml | TAK |  |
|  | Ustawianie czasu wirowania w zakresie min. 0 – 99 min., możliwość pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia wirowania w RPM i RCF oraz konwertowania tych wartości między sobą | TAK |  |
|  | Automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu wirowania | TAK |  |
|  | Utrzymywanie temperatury komory w trybie „standby” | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego wyłączenia po min. 8 godzinach bezczynności | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu rotor i wkładki (rotor wychylny na probówki typu Falcon 15ml plus wkładki na redukcję do probówek typu Eppendorf) | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu zestaw pipet: • z zakresem ustawienia próbki 0,5 ul - 1szt. • z zakresem ustawienia próbki 10-100 ul - 1szt. • z zakresem ustawienia próbki 100-1000 ul - 1szt. w zestawie zestaw końcówek sterylnych z filtrem do diagnostyki - zestaw pipet serologicznych i pasteurowskich, wirowniczych probówek typu Falcon 15ml i okrągłodennych 14ml do pracy z gametami. | TAK |  |
|  | Szkolenie użytkowników ( personel medyczny i techniczny) potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
|  | Drukowana instrukcja w języku polskim (2 szt.), oraz instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2017 | TAK |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia  spełnia wszystkie wymienione w powyższej tabeli wymagania

Obsługa serwisowa gwarancyjna będzie prowadzona przez autoryzowany serwis techniczny z siedzibą (nazwa, adres, tel.,fax, e-mail):  ......................................................................................... ...........................................................

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych                                                                                                                                 do reprezentowania Wykonawcy

DZP/381/40A/2017

Załącznik nr  4.4

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wyposażenie laboratorium andrologicznego

Zamrażarka do programowalnego zamrażania plemników z wyposażeniem,

chłodziarko zamrażarka do programowalnego zamrażania plemników

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Zamrażarka do programowalnego zamrażania plemników |  |  |
|  | Producent, typ | Podać |  |
|  | Komora zamrażarki wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Komora zamrażarki wyposażona w stopki i wyjmowalne tace do gromadzących się skroplin wody | TAK |  |
|  | Wymiary komory mrożeniowej (szer./dł./wys.) maks.: 25 x 25 x 40 [cm] | TAK |  |
|  | Pojemność komory mrożeniowej min. 15 L | 15L –0 pkt >15L – 2 pkt |  |
|  | Pokrywa pozwalająca na obserwację wnętrza komory, wyposażona w izolację cieplną | TAK |  |
|  | Zamrażarka wyposażona w stelaż na min. 36 słomek typu 0,25 cc oraz 0,5 cc | TAK |  |
|  | Czujnik ciśnienia wpływającego azotu | TAK |  |
|  | Czujnik ciśnienia wypływającego azotu | TAK |  |
|  | Sterowanie za pomocą systemu klasy PC z ekranem dotykowym | TAK |  |
|  | Zestaw przyłączeniowy do zbiornika zasilającego | TAK |  |
|  | Zamrażarka programowalna, wyposażona w sterownik mikroprocesorowy | TAK |  |
|  | Przystosowana do zamrażania preparatów biologicznych w workach kriogenicznych | TAK |  |
|  | Zakres temperatur min.: -170 do +35 [ºC] | TAK |  |
|  | Dokładność ustawiania temperatury na panelu sterowania min. 0,01 [ºC] | TAK |  |
|  | Szybkość zamrażania min. 0,01–60 [ºC/min] | TAK |  |
|  | Szybkość ogrzewania min.: 0,01-15 [ºC/min] | TAK |  |
|  | Możliwość zapisania dowolnej liczby programów zamrażania | TAK |  |
|  | Graficzne przedstawienie krzywych temperatur dla wszystkich podłączonych termopar | TAK |  |
|  | Zasilacz awaryjny, zapewniający utrzymanie pracy urządzenia przez 30 min. przy braku zasilania z sieci. | TAK |  |
|  | Zbiornik zasilający zamrażarkę w ciekły azot | TAK |  |
|  | Producent, typ | Podać |  |
|  | Zbiornik niskociśnieniowy (1,5 bara) wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Wysokość zbiornika maks. 1400 mm | TAK |  |
|  | Średnica zbiornika maks. 550 mm | TAK |  |
|  | Waga zbiornika netto maks. 100 kg | TAK |  |
|  | Waga zbiornika wypełnionego ciekłym azotem maks.: 200 kg | TAK |  |
|  | Pojemność zbiornika min. 120 L | TAK |  |
|  | Zbiornik zgodny z normą EN 1251 | TAK |  |
|  | Parowanie azotu maks. 2%/dobę | 2% - 0pkt <2% - 5 pkt |  |
|  | Izolacja próżniowa | TAK |  |
|  | Wyposażony w kółka do swobodnego transportu | TAK |  |
| II | Dewary z wyposażeniem do przechowywania zamrożonego nasienia w ciekłym azocie szt.2 | TAK |  |
|  | Producent, typ | Podać |  |
|  | Pojemność zbiornika na ciekły azot min. 40 l | TAK |  |
|  | Konstrukcja zbiornika wykonana z trwałego aluminium | TAK |  |
|  | Waga pustego zbiornika bez kanistrów wewnętrznych maks. 20 kg | TAK |  |
|  | Waga pełnego zbiornika wraz z kanistrami wewnętrznymi maks. 57 kg | TAK |  |
|  | Podstawa na kółkach | TAK |  |
|  | Maksymalny okres utrzymywania warunków kriogenicznych od napełnienia ciekłym azotem min. 70 dni | TAK |  |
|  | Statyczne dobowe parowania ciekłego azotu maks. 0,4 l | 0,4 l – 0 pkt <0,4l – 5 pkt |  |
|  | Maksymalny okres utrzymania warunków kriogenicznych min. 75 dni | TAK |  |
|  | Rejestrator temperatury wraz z alarmem, dedykowany do zbiorników kriogenicznych. Urządzenie wyposażone w 2 sondy pomiarowe (jedno urządzenie obsługujące dwa dewary) | TAK |  |
|  | Możliwość przechowywania w zbiorniku słomek min. 5000 szt. lub probówek 1.2 i 2.0 ml, min. 1000 szt. | TAK |  |
|  | Średnica otworu szyjki zbiornika: 120 do 135 [mm] | TAK |  |
|  | Wysokość zbiornika maks. 680 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna zbiornika maks. 510 mm | TAK |  |
|  | Liczba kanistrów wewnętrznych min. 10 | TAK |  |
|  | Wysokość kanistrów wewnętrznych 250 – 300 [mm] | TAK |  |
|  | Średnica kanistrów wewnętrznych 68-74 mm | TAK |  |
| III | - Chłodziarko zamrażarka do programowalnego zamrażania plemników | TAK |  |
|  | Producent, typ | Podać |  |
|  | Urządzenie wolnostojące lub do instalacji podblatowej | TAK |  |
|  | Zasilanie 220-240 V~, 50/60Hz | TAK |  |
|  | Wnętrze wykonane z odpornego na uderzenia białego tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Pojemność min. 95 L | TAK |  |
|  | Zakres regulacji temperatury min.: +2 do + 20 [°C] | TAK |  |
|  | Temperatura otoczenia pracy min.: +10 do + 35 [°C] | TAK |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem temperatury | TAK |  |
|  | Sterownik zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem do panelu sterowania na klucz | TAK |  |
|  | Łatwa w czyszczeniu membranowa klawiatura | TAK |  |
|  | Pamięć temperatury maksymalnej i minimalnej | TAK |  |
|  | Alarm dźwiękowym w przypadku usterki, lub odchylenia temperatury | TAK |  |
|  | Alarm dźwiękowy gdy drzwiczki są otwarte dłużej niż około 60 sek. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego rozmrażania z monitorowaniem czasu i temperatury | TAK |  |
|  | Poziom hałasu maks. 41 dB | TAK |  |
|  | Maks. obciążenie półki min. 25 kg | TAK |  |
|  | Min. dwie półki, pokryte tworzywem sztucznym | TAK |  |
|  | Średnie zużycie energii maks. 0,7 kWh/dobę | TAK |  |
|  | Drzwiczki zamykane na klucz, z łatwą do wymiany ramką uszczelniającą | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (uwzględniając odległość od ściany) maks. szer. x gł. x wys.: 55 x 55 x 85 [cm] | TAK |  |
|  | Szkolenie użytkowników ( personel medyczny i techniczny) potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
|  | Drukowana instrukcja w języku polskim (2 szt. do każdego urządzenia ), oraz instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim | TAK |  |
|  | Aparaty fabrycznie nowe – rok produkcji 2017 | TAK |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia  spełnia wszystkie wymienione w powyższej tabeli wymagania

Obsługa serwisowa gwarancyjna będzie prowadzona przez autoryzowany serwis techniczny z siedzibą (nazwa, adres, tel.,fax, e-mail):  ......................................................................................... ...........................................................

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych                                                                                                                                 do reprezentowania Wykonawcy

DZP/381/40A/2017

Załącznik nr  4.5

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wyposażenie laboratorium andrologicznego

Mikropłytkowy czytnik wielodetekcyjny

z wyposażeniem, redestylator

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Wartość wymagana |  | Wartość oferowana |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Mikropłytkowy czytnik wielodetekcyjny |  |  |  |  |
|  | Producent, typ | Podać |  |  |  |
|  | Urządzenie łączące funkcje: - fluorymetru - systemu fotometrycznego i luminometru do aplikacji immunologicznych - aplikacji bazujących na fluorymetrii UV - oznaczeń ilościowych DNA/RNA - możliwość wykonywania pomiarów TR-FRET (HTRF) | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły pomiaru i filtry po stronie wzbudzenia i emisji. Możliwość pomiaru równocześnie po stronie wzbudzenia i emisji za pomocą filtrów i monochromatora równocześnie w kombinacji: - wzbudzenie filtry, emisja monochromatory - wzbudzenie monochromatory, emisja filtry - wzbudzenie filtry, emisja filtry - wzbudzenie monochromatory, emisja monochromatory | Tak 5 pkt Nie 0 pkt |  |  |  |
|  | Metody detekcji: |  |  |  |  |
|  | - absorbancja z źródłem światła – ksenonowa lampa UV |  | TAK |  |  |
|  | - fluorescencja polaryzacyjna – opcja do rozbudowy - fluorescencja z góry i z dołu wraz z TRF |  | Tak 5 pkt Nie 0 pkt |  |  |
|  | - luminescencja – system liczenia fotonów, luminescencja multikolorowa BRET1, BRET2, BRET3, jarzeniowa i błyskowa |  | Tak 5 pkt Nie 0 pkt |  |  |
|  | - Pomiar absorbancji - monochromator |  |  |  |  |
|  | Zakres długości fali absorbancji min.: 200 do 999 [nm] |  | TAK |  |  |
|  | Współpraca z formatami płytek min.: 1-384 dołkowe |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oddzielny port kuwetowy |  | Tak 5 pkt Nie 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł do pomiaru próbek z mikroobjętości w płytce kwarcowej: - minimum 16 jednoczesnych pomiarów ilościowych i jakościowych stężenia DNA, RNA i białek z ilości maks. 2µl, przy limicie detekcji od 1 ng/µl |  | Tak 5 pkt Nie 0 pkt |  |  |
|  | Wykonywanie na module skanu oraz uzyskiwanie wyników w postaci stosunku 260/280 oraz 260/230 |  | TAK |  |  |
|  | Dokładność długości fali poniżej 0,3 nm |  | TAK |  |  |
|  | Odtwarzalność długości fali poniżej 0,3 nm |  | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiarowy nim.: 0 do 4 OD |  | TAK |  |  |
|  | Czas skanu jednego dołka maks. 5 sek. |  | TAK |  |  |
|  | Szerokość szczeliny pomiarowej maks. 3,5 nm |  | TAK |  |  |
|  | Wykonywanie skanu absorbancji w pełnym zakresie |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monochromatory i filtry do pomiaru fluorescencji |  | Tak 5 pkt Nie 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar luminescencji wraz z luminescencją wielobarwną oraz skanem luminescencji |  | Tak 5 pkt Nie 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł chłodzący oraz moduł liczenia komórek i określania ich żywotności |  | Tak 5 pkt Nie 0 pkt |  |  |
|  | - Łaźnia wodna wraz z pokrywą z funkcją mieszania |  | TAK |  |  |
|  | Producent, typ |  | Podać |  |  |
|  | Wymiary maks.: 350x300x300 [mm] |  | TAK |  |  |
|  | Wymiary powierzchni roboczej min.: 220x110x100[mm] |  | TAK |  |  |
|  | Objętość zbiornika min. 4 L |  | TAK |  |  |
|  | Waga maks. 3,5 kg |  | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230V~/50-60Hz, maks. 600W |  | TAK |  |  |
|  | Zakres ustawień temperatury min.: + 25°C do +100°C |  | TAK |  |  |
|  | Zakres kontrolowanej temperatury min.: + 5°C powyżej temp. otoczenia do +100°C |  | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość ustawień min.: +/- 0,1°C |  | TAK |  |  |
|  | Równomierność (powyżej 37 °C): +/- 0,1°C |  | TAK |  |  |
|  | Zakres regulowanej prędkości min.: 250-1000 rpm |  | TAK |  |  |
|  | Zegar cyfrowy z alarmem akustycznym, zakres min.: 1 min. - 96 h |  | TAK |  |  |
|  | Wyświetlacz temperatury |  | TAK |  |  |
|  | Cyfrowe ustawianie temperatury, czasu i prędkości |  | TAK |  |  |
|  | Wytrząsarka |  | TAK |  |  |
|  | Producent, typ |  | Podać |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne maks.: 250x220x100 [mm] |  | TAK |  |  |
|  | Cyfrowe ustawianie czasu w zakresie min.: 1 min – 96 h |  | TAK |  |  |
|  | Funkcja pracy ciągłej |  | TAK |  |  |
|  | Możliwy całkowity czas wytrząsania bez przerywania pracy min. 160 h |  | TAK |  |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego min.: 10 mm |  | TAK |  |  |
|  | Zakres kontroli prędkości min.: 50-450 RPM |  | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz kontroli prędkości wytrząsania |  | TAK |  |  |
|  | Stelaż na pojemniki z ejakulatem |  | TAK |  |  |
|  | Cieplarka |  | TAK |  |  |
|  | - Waga maks. 10 kg |  | - TAK |  |  |
|  | - Wymiary zewnętrzne maks. 300 x 300 x 400 [mm] |  | TAK |  |  |
|  | - Urządzenie przeznaczone do pracy z pojemnikami z ejakulatem |  | TAK |  |  |
|  | - Zakres ustawień temperatury min.: +10 do +55 [°C] |  | TAK |  |  |
|  | - Dokładność ustawień temperatury przy temperaturze +37 [°C] min. 0,6 [°C] |  | TAK |  |  |
| II | - Redestylator elektryczny |  | TAK |  |  |
|  | Producent, typ |  | podać |  |  |
|  | Zasilanie 220-240~V, 50/60Hz |  | TAK |  |  |
|  | Wymiary (dł./szer./wys.) maks.: 60x35x40 [cm] |  | TAK |  |  |
|  | System zasilany wodą wodociągową |  | TAK |  |  |
|  | System laboratoryjny oczyszczania wody do stopnia analitycznego – typ II |  | TAK |  |  |
|  | Charakterystyka systemu: - monitoring systemu - monitoring parametrów wody (przewodność, oporność, temperatura) - automatyczne sygnalizowanie konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych systemu opcja – możliwość zawieszenia na ścianie |  | TAK |  |  |
|  | Główne etapy oczyszczania wody: - oczyszczanie wstępne (prefiltracja, węgiel aktywny) - odwrócona osmoza - mieszane złoże żywicy jonowymiennej lampa UV w zakresie fal 254 nm |  | TAK |  |  |
|  | Charakterystyka wody po systemie: - oporność powyżej 10 MΩ*cm - poziom TOC poniżej 30 ppb - poziom oczyszczenia z bakterii powyżej 99% - wydajność min. 3L/h |  | TAK |  |  |
|  | Szkolenie użytkowników ( personel medyczny i techniczny) potwierdzone certyfikatem |  | TAK |  |  |
|  | Drukowana instrukcja w języku polskim (2 szt. do każdego urządzenia), oraz instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim |  | TAK |  |  |
|  | Aparaty fabrycznie nowe – rok produkcji 2017 |  | TAK |  |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia  spełnia wszystkie wymienione w powyższej tabeli wymagania

Obsługa serwisowa gwarancyjna będzie prowadzona przez autoryzowany serwis techniczny z siedzibą (nazwa, adres, tel.,fax, e-mail):  ......................................................................................... ...........................................................

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych                                                                                                                                 do reprezentowania Wykonawcy

DZP/381/40A/2017

Załącznik nr  4.6

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wyposażenie laboratorium andrologicznego

Mikrotom rotacyjny

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Mikrotom rotacyjny |  |  |
|  | Producent, typ | Podać |  |
|  | Budowa oparta na bezobsługowych prowadnicach krzyżowych | TAK |  |
|  | Zakresy oraz nastawy grubości cięcia minimum: 0,7 do 55 [m] | TAK |  |
|  | Zakres ustawień kąta nachylenia uchwytu na nóż min.: 0 do 9 [°] | TAK |  |
|  | Funkcja retrakcji z maksymalnym wysuwem min. 210[m] | TAK |  |
|  | Trymowanie w min. 2 zakresach skoku: - 10 [m] - 50 [m] | TAK |  |
|  | Poziomy zakres ruchu głowicy min. 25 [mm] | TAK |  |
|  | Pionowy zakres ruchu głowicy min. 55 [mm] | TAK |  |
|  | Uchwyt do jednorazowych żyletek mikrotomowych | TAK |  |
|  | Uchwyt do kaset standardowych | TAK |  |
|  | Szybka wymiana uchwytów | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w tackę na ścinki parafinowe | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu pokrywa ochronna na mikrotom, zestaw wkrętaków, smar do mechanizmu skrawającego | TAK |  |
|  | Szkolenie użytkowników ( personel medyczny i techniczny) potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
|  | Drukowana instrukcja w języku polskim (2 szt.), oraz instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2017 | TAK |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia  spełnia wszystkie wymienione w powyższej tabeli wymagania

Obsługa serwisowa gwarancyjna będzie prowadzona przez autoryzowany serwis techniczny z siedzibą (nazwa, adres, tel.,fax, e-mail):  ......................................................................................... ...........................................................

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych                                                                                                                                 do reprezentowania Wykonawcy

DZP/381/40A/2017

Załącznik nr  4.7

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wyposażenie laboratorium andrologicznego

Analizator biochemiczny

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Analizator biochemiczny |  |  |
|  | Producent, typ | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie 220-240~V, 50/60Hz | TAK |  |
|  | Analizator kompaktowy o zwartej budowie do ustawienia na stole | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka | TAK |  |
|  | Przystosowany do pracy ciągłej bez codziennych procedur płucząco-czyszczących, umożliwiający wykonywanie w jednym czasie różnych badań | TAK |  |
|  | System bezigłowy eliminujący kontaminację | TAK |  |
|  | Minimum 10 miejsc pomiarowych | TAK |  |
|  | Wykonywanie pojedynczego oznaczenia w każdym momencie 24h/dobę bez dodatkowych kosztów kontroli i kalibracji | TAK |  |
|  | Mierzone parametry min.: - FSH - TSH - Lutropina LH - Progesteron - Prolaktyna PRL - FT3 - FT4 - Testosteron - Estradiol - Hormon AMH | TAK |  |
|  | Krzywa kalibracyjna w postaci barkodów, rekalibracja co min. 14 dni | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Wraz z aparatem dostawa pakietu startowego odczynników | TAK |  |
|  | Odczynniki zawierające w komplecie kalibratory i kontrole oraz wszelkie inne akcesoria niezbędne do wykonywania oznaczeń | TAK |  |
|  | Termin ważności odczynników min. 4 miesiące. Otwarcie zestawu odczynników nie powoduje skrócenia jego terminu ważności | TAK |  |
|  | Szkolenie użytkowników ( personel medyczny i techniczny) potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
|  | Drukowana instrukcja w języku polskim (2 szt.), oraz instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2017 | TAK |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia  spełnia wszystkie wymienione w powyższej tabeli wymagania

Obsługa serwisowa gwarancyjna będzie prowadzona przez autoryzowany serwis techniczny z siedzibą (nazwa, adres, tel.,fax, e-mail):  ......................................................................................... ...........................................................

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych                                                                                                                                 do reprezentowania Wykonawcy

DZP/381/40A/2017

Załącznik nr  4.8

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wyposażenie laboratorium andrologicznego

Ultrasonograf

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny – fabrycznie nowy, nie używany wyprodukowany w 2017 roku | TAK |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki | TAK |  |
|  | Ilość kanałów procesowych min. 2 000 000 | TAK |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd dla głowic min. 3+1 parkingowe | TAK |  |
|  | Przełączenie głowic < 2 s | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min. 270 dB | TAK |  |
|  | Odświeżanie obrazu tzw.”frame rate” min. 650 Hz | TAK |  |
|  | Zakres stosowanych częstotliwości pracy min. 1.0- 18.0MHz | TAK |  |
|  | Głębokość penetracji min. 36 cm | TAK |  |
|  | Liczba regulowanych ognisk min. 5 | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości konsoli (góra-dół) i pulpit (lewo-prawo) | TAK |  |
|  | Monitor wbudowany w aparat LCD/LED z regulacją pion – poziom na regulowanym ramieniu min. 19” | TAK |  |
|  | Wbudowany w aparat touch Screen min. 10” | TAK |  |
|  | Dysk twardy wbudowany w aparat min. 500GB | TAK |  |
|  | Wideoprinter , nagrywarka DVR do filmów on-line sterowana z konsoli, wbudowane w aparat min. 3 porty USB do eksportu danych i podłączania peryferiów | TAK |  |
|  | Pamięć kinowa Cine – Loop | TAK |  |
|  | Ilość klatek cine-loop min.4000 klatek | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania klatka po klatce oraz odtwarzania pętli z różnymi prędkościami | TAK |  |
|  | Archiwizacja z pamięci cine-loop sekwencji na HDD,DVD. | TAK |  |
|  | Eksport danych oraz zapis w formatach: JPG, AVI, Raw Data (surowe dane) | TAK |  |
|  | Dostępne aplikacje: a) jama brzuszna b) ginekologia c) położnictwo d) małe i powierzchniowe narządy e) tarczyca, sutki jądra f) naczynia (tętnice, żyły, badania transkranialne) g) pediatria i badania neonatalne | TAK |  |
|  | Rozbudowane tryby obrazowania: a) B – Mode b) M – Mode c) M – Mode + kolor d) Color Doppler e) HD Flow f) Power Doppler g) Doppler Spektralny h) Doppler Tkankowy i) Triplex/duplex | TAK |  |
|  | Zoom HD min. X 20 | TAK |  |
|  | Uchylność bramki color dopplera min. +/- 20º | TAK |  |
|  | Regulacja bramki spektralnego dopplera min. 1 - 15 mm | TAK |  |
|  | Auto optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |
|  | Prędkość w Dopplerze spektralnym przy zerowym kącie min. 8 m/s | TAK |  |
|  | Auto optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzyżowe – wysyłanie ultradźwięków pod różnymi kątami | TAK |  |
|  | Algorytm redukujący szum z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek | TAK |  |
|  | Obrazowanie 3D/4D z prędkością skanowania min. 46 klatek/sekundę | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego obliczania NT | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego obliczania IT | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego obliczania biometrii płodu min. FL, HC, AC, BPD | TAK |  |
|  | Oprogramowanie dedykowane do obrazowania 3D/4D serca płodu-STIC- oglądanie serca płodu bez utraty rozdzielczości czasowej | TAK |  |
|  | Obrazowanie metodą wizualizacji trójwymiarowej pozwalająca na realistyczne odwzorowanie struktur badanych z jakością zbliżoną do obrazu rzeczywistego i regulacją światła padającego na struktury badane – technika rendering HDlive | TAK |  |
|  | Funkcja tomografii komputerowej TUI | TAK |  |
|  | Tryb niedopplerowskiej oceny przepływów (wizualizacja faktycznego obrazu przepływającej krwi w czasie rzeczywistym bez kodowania jakimkolwiek kolorem oznaczającym prędkość) | TAK |  |
|  | Funkcja umożliwiająca przesuwania płaszczyzna skanu o 90º(2D) bez przesuwania sondy (możliwość jednoczesnej, w czasie rzeczywistym prezentacji obrazu referencyjnego 2D, oraz obrazu prostopadłego do tego obrazu) | TAK |  |
|  | Funkcja umożliwiająca nadawanie różnych częstotliwości dla każdego ogniska | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego obliczania objętości pęcherzyków | TAK |  |
|  | Obrazowanie za pomocą kontrastu- możliwość przeprowadzenia sonohisterografii (SIS) oraz sonohisterosalpingosonografii (HyCoSy) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do półautomatycznego obliczania objętości na obrazie 3D za pomocą touch Screena- system pomiarów objętości VOCAL | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie badania położniczo-ginekologicznego | TAK |  |
|  | Automatyczne przenoszenie wyników pomiarów do raportu | TAK |  |
|  | Możliwość przenoszenia danych z urządzeń typu pendrive | TAK |  |
|  | System DICOM | TAK |  |
|  | Waga aparatu max. 135 kg | TAK |  |
|  | Zewnętrzna stacja robocza z archiwizacją (komputer z monitorem i klawiaturą lub komputer typu laptop) z podłączeniem do aparatu, zawierająca oprogramowanie do badań ginekologiczno-położniczych z możliwością obliczania ryzyka i możliwością wykonywania pomiarów na zapisanych obrazach. | TAK |  |
| II | GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |
|  | Głowica convexowa wolumetryczna | TAK |  |
|  | Pasmo przenoszenia w zakresie min. 2.0-8.0 MHz | TAK |  |
|  | Kąt skanu min. 63˚ | TAK |  |
|  | Ilość elementów min. 192 | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Głowica endowaginalna wolumetryczna | TAK |  |
|  | Pasmo przenoszenia w zakresie 4.0-9.0 MHz | TAK |  |
|  | Ilość elementów min. 192 | TAK |  |
|  | Kąt skanu min. 145˚ | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Głowica endorektalna | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy min.4.0-9.0MHz | TAK |  |
|  | Ilość elementów min.192 | TAK |  |
|  | Kąt skanu min. 145˚ | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| III | Możliwości rozbudowy (opcje) |  |  |
|  | Dodatkowe głowice wolumetryczne liniowe i microconvex | TAK |  |
| IV | INNE |  |  |
|  | Szkolenie użytkowników ( personel medyczny i techniczny) potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
|  | Drukowana instrukcja w języku polskim (2 szt.), oraz instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2017 | TAK |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia  spełnia wszystkie wymienione w powyższej tabeli wymagania

Obsługa serwisowa gwarancyjna będzie prowadzona przez autoryzowany serwis techniczny z siedzibą (nazwa, adres, tel.,fax, e-mail):  ......................................................................................... ...........................................................

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych                                                                                                                                 do reprezentowania Wykonawcy

DZP/381/40A/2017

Załącznik nr 5

UMOWA - wzór

Zawarta w dniu ................................ w  Katowicach pomiędzy:

Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach

z siedzibą: 40 - 514 Katowice, ul. Ceglana 35

wpisanym do  KRS pod numerem 0000049660

NIP  954- 22-74-017   REGON 001325767

zwanym w treści umowy Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

Ireneusza  Ryszkiel - p. o.  Dyrektora Szpitala

a

.....................................

z siedzibą: ......

wpisanym ........ pod  numerem ..........

NIP  .......   REGON...............

zwanym w treści umowy Wykonawcą

reprezentowanym przez:

- .........................................................

- .........................................................

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.) została zawarta umowa następującej treści

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Na podstawie oferty wybranej w w/w postępowaniu Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sprzedaż, dostarczenie, instalację, uruchomienie, przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i prawidłowej eksploatacji oraz obsługę serwisową w okresie gwarancji Wyposażenia laboratorium andrologicznego (analizator nasienia CASA z wyposażeniem, mikroskop biologiczny fluorescencyjny z wyposażeniem w ilości 1 komplet; mikroskop odwrócony kontrastowo-fazowy z oprzyrządowaniem do zapisywania ruchu plemników oraz możliwością archiwizacji w ilości 1 komplet; wirówka cytologiczna z wyposażeniem w ilości 1 komplet; zamrażarka do programowalnego zamrażania plemników z wyposażeniem, chłodziarko zamrażarka do programowalnego zamrażania plemników w ilości 1 komplet; mikropłytkowy czytnik wielodetekcyjny z wyposażeniem, redestylator w ilości 1 komplet; mikrotom rotacyjny w ilości 1 szt.; analizator biochemiczny w ilości 1 szt., ultrasonograf w ilości 1 szt. ) zwanego dalej Aparatami, których parametry techniczne określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (wymagane parametry techniczne wybranej w postępowaniu oferty).

  - Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania umowy zgodnie z  warunkami wynikającymi z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Wykonawca oświadcza, że dane dotyczące producenta, typu oraz roku produkcji Aparatów wskazane zostały w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

  - Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Aparaty:

- są fabrycznie nowe, kompletne (bez konieczności zakupu dodatkowego oprzyrządowania, wyposażenia), zdatne oraz dopuszczone do obrotu i używania

- posiadają wszystkie wymagane prawem certyfikaty lub dokumenty równoważne

- są wolne od wad

- nie są obciążone prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa

z tytułu ich sprowadzenia na polski obszar celny.

§ 2.

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Dostarczenie Aparatów nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego pisemnego  zamówienia. Zamówienie zostanie złożone nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować  i uruchomić Aparaty oraz przeszkolić wskazanych pracowników Zamawiającego w terminie do …… dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia, o którym mowa w ust. 1 , co zostanie potwierdzone dokumentem z odbioru Aparatów podpisanym  i opieczętowanym przez obie Strony.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o terminie dostarczenia Aparatów najpóźniej na trzy dni robocze przed dostawą.

- Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia Aparatów do miejsca ich odbioru -lokalizacja ul. Medyków 14, Katowice.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu razem z Aparatami:

  - instrukcje obsługi w wersji papierowej i elektronicznej

  - dokumenty określające częstość przeglądów technicznych  lub innych okresowo powtarzanych czynności serwisowych zalecanych  przez  producenta

  - wykazy dostawców części zamiennych, zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych

  - wykazy podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności serwisowych

- Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 5 zostaną dostarczone Zamawiającemu w języku polskim.

- Dostarczone Aparaty mogą być rozpakowane wyłącznie w obecności koordynatora Zamawiającego przez przedstawiciela Wykonawcy, który odpowiada za braki ilościowe i jakościowe.

- Wykonawca przeszkoli wskazanych pracowników Działu Aparatury Medycznej Zamawiającego z zakresu bieżącej obsługi technicznej Aparatów.

- Przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i prawidłowej eksploatacji Aparatów zostanie potwierdzone imiennymi certyfikatami.

- Wykonawca zobowiązuje się w dniu zawarcia niniejszej umowy zawrzeć umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych na warunkach wskazanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku gdy obsługę serwisową świadczyć będzie wskazany w ofercie Wykonawcy inny podmiot Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek spowodowania, że podmiot ten zawrze z Zamawiającym umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 6 do SIWZ) w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym (dot. części nr 1, 2, 5, 7, 8)

§ 3.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za należyte wykonanie całej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wynikające z przedstawionej oferty w kwocie: (osobno w zależności od uzyskanej części)

brutto:……zł     (słownie:....................... /100)

w tym:    netto: ........... zł        należny podatek VAT ………… zł

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej po podpisaniu bez zastrzeżeń dokumentu z odbioru Aparatów. W przypadku, gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie obowiązuje termin płatności określony w umowie.

- Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4.

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

- Wykonawca  udziela ...............  miesięcznej gwarancji jakości na Aparaty, która rozpoczyna się  od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń dokumentu z odbioru Aparatów w siedzibie Zamawiającego.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady Aparatów nie wynikające z winy Zamawiającego.

- W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnej (obejmującej koszt dojazdu, robocizny, materiałów i części zamiennych) naprawy albo  wymiany Aparatów lub ich poszczególnych  części (podzespołów) także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia Aparatów lub ich części (podzespołów).

- Obsługa serwisowa gwarancyjna będzie prowadzona przez autoryzowany serwis techniczny ............................ z siedzibą .......................... O zmianie podmiotu świadczącego usługi serwisowe Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie.

- Zamawiający upoważnia do zgłaszania awarii pracowników Działu Aparatury Medycznej. Zgłaszanie awarii odbywać się będzie drogą e-mailową lub faksem na adres/numer Wykonawcy (e-mail :…………………., fax. ……………….)

- Wykonawca gwarantuje naprawę uszkodzonego lub wadliwego Aparatu w czasie nie dłuższym  niż 5 (pięć) dni  roboczych od chwili zgłoszenia awarii.

- W przypadku, gdy czas naprawy będzie dłuższy niż 5 (pięć) dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć na okres przedłużającej się naprawy sprawne urządzenie zastępcze tożsame z Aparatem w celu bieżącej eksploatacji  przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych przekroczy 3 (trzy) naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) Wykonawca  zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany Aparatu na nowy.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o pełen okres niesprawności dostarczonego Aparatu.

- Przeglądy techniczne w okresie gwarancji będą w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie realizowane przez autoryzowany serwis, o którym mowa w ust. 4  w ilości zalecanej przez producenta, z tym zastrzeżeniem, że co najmniej jeden przegląd każdego Aparatu odbędzie się w ostatnim miesiącu gwarancji dla tego Aparatu.

- Wykonawca gwarantuje wykonanie przeglądu technicznego w terminie 10 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

- Każda czynność serwisowa (przegląd, naprawa) zostanie potwierdzona pisemnym protokołem podpisanym i opieczętowanym przez pracownika serwisu Wykonawcy oraz pracownika Zamawiającego (Dział Aparatury Medycznej).

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych do Aparatu przez okres minimum 10 lat od daty dostarczenia Aparatu do siedziby Zamawiającego.

§ 5.

KARY UMOWNE

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

        - za opóźnienie w zrealizowaniu któregokolwiek z obowiązków,  względem terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy - w wysokości 50,00zł (słownie: pięćdziesiąt złotych00/100) za każdy dzień opóźnienia;

        - za opóźnienie w wykonaniu naprawy  gwarancyjnej względem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 6 – w wysokości 20,00zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia, o ile nie zostanie dostarczone tożsame urządzenie na czas przedłużającej się naprawy zgodnie z § 4 ust. 7 umowy;

        - za opóźnienie w wykonaniu przeglądu technicznego względem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 11 – w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia;

        - w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto za część zamówienia, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

          - Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego.

          - W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 6.

ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca ma prawo żądać wyłącznie  wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

  - Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy  opóźnienie w zrealizowaniu dostawy któregokolwiek Aparatu przekroczy 10 dni kalendarzowych.

  - Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy zostanie wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w umowie.

  - Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań.

§ 7.

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

- W związku z wdrożeniem przez Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie zarządzania środowiskowego (norma ISO14001:2004) oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (norma OHSAS 18001:2007) Wykonawca gwarantuje, że:

- osoby wykonujące obsługę serwisową posiadają wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami oraz niezbędne dla realizacji umowy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz aktualne badania lekarskie i specjalistyczne wg potrzeb,

- osoby wykonujące obsługę serwisową przebywające na terenie Szpitala będą posiadały widoczne oznakowanie  z logo firmy (np. identyfikatory i/lub ubranie robocze z widocznym napisem nazwy firmy).

- Wykonawca świadomy zagrożeń wynikających z działalności Zamawiającego  (załącznik A) zobowiązuje się wypełnić i podpisać  wraz z umową następujące dokumenty:

-załączniki  B (Zobowiązanie Wykonawcy)

-załącznik C (Lista pracowników Wykonawcy poinformowanych o zagrożeniach wynikających

z działalności Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego

Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach)

-załącznik  D (Zasady środowiskowe dla Wykonawców).

§ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o wyrobach medycznych i Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku niejasności w zapisach niniejszej umowy Strony mogą odwołać się do zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Strony dopuszczają zmiany danych stron w umowie (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), które wymagają dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia drugiej strony.

- Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

- Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy (w tym podpisanie dokumentu z odbioru Aparatów) Wykonawca powołuje koordynatora w osobie:..................... a Zamawiający koordynatora w osobie: Kierownik Działu Aparatury Medycznej.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załącznik do umowy:

1. Wymagane parametry techniczno-użytkowe

Wykonawca 								 Zamawiający

DZP/381/40A/2017

Załącznik nr 6    (dotyczy części nr 1, 2, 5, 7 i 8)

UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

NR ……………..

zawarta w dniu ......................roku  w …………….. pomiędzy:

Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. Prof. K. Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice

KRS 0000049660

NIP 954-22-74-017 REGON 001325767

zwanym w treści umowy Zamawiającym ,

reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala - ……………………….

a

…………………………………

……………………..

KRS

NIP …......... REGON ….........................

zwanym w treści umowy Wykonawcą.

reprezentowanym przez:

……………………….

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- W związku z realizacją umowy nr DZP/381/40A/2017 z dnia .............. r. zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, której przedmiotem jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, uruchomienie, przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i prawidłowej eksploatacji oraz obsługa serwisowa w okresie gwarancji Wyposażenia laboratorium andrologicznego Zamawiający  powierza Wykonawcy w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 2016r. poz. 922, z późń.zm.) (zwanej dalej ,,ustawą”) przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w § 2.

- Zamawiający  oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, których przetwarzanie powierza.

§ 2

Zakres i cel przetwarzania danych

- Wykonawca będzie przetwarzał  powierzone mu na podstawie niniejszej Umowy zbiór danych osobowych……………………(proszę wpisać nazwę zbioru) w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, o której mowa w § 1 ust. 1. Umowy.

- Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu należytej realizacji przez Wykonawcę umowy, o której mowa w § 1 ust. 1, a przetwarzanie tych danych będzie następowało w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz z niniejszą Umową.

§ 3

Warunki przetwarzania danych osobowych

- Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w § 2 ust 1 Umowy do zabezpieczenia tych danych poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 36 – 39a ustawy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że przetwarzanie powierzonych mu danych będzie odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004r, Nr 100, poz. 1024), a w przypadku gdyby w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy doszło do wprowadzenia innych przepisów, przetwarzanie będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami prawa określającymi zasady i warunki przetwarzania danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu  imienny wykaz osób upoważnionych, które będą przetwarzać dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przepisami prawa (załącznik nr1 do umowy).

- Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, ustawą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o następujących zdarzeniach:

  - każdym skierowanym do Wykonawcy żądaniu udostępnienia danych osobowych, w tym także o prawnie umocowanych żądaniach organów administracji,

  - każdym istotnym zdarzeniu mającym wpływ na bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy poprzez przeprowadzenie doraźnych kontroli dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę oraz żądania składania przez niego pisemnych wyjaśnień.

- Wykonawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych określonych niniejszą umową podwykonawcy w związku z zawarciem umowy na podwykonawstwo dotyczące realizacji umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy, jedynie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego na warunkach analogicznych do określonych w niniejszej Umowie, chyba, że Zamawiający w pisemnej zgodzie ustali inne warunki przetwarzania danych osobowych przez konkretnego podwykonawcę.

§ 4

Odpowiedzialność Wykonawcy

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za przetwarzanie, udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami, a w szczególności za udostępnienie ich osobom nieupoważnionym.

2.  W przypadku gdy na skutek naruszenia przepisów ustawy lub niniejszej Umowy przez Wykonawcę lub przez osoby, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający, jako administrator danych osobowych zostanie zobowiązany do zapłaty odszkodowania lub innych należności, albo na Zamawiającego zostanie nałożona jakakolwiek kara lub opłata Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu wszelkie poniesione z tego tytułu straty i koszty.

§ 5

Czas obowiązywania Umowy powierzenia

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas realizacji przez Wykonawcę umowy określonej w § 1 ust. 1 Umowy.

§ 6

Rozwiązanie Umowy

- Zamawiający  ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w każdym przypadku gdy Wykonawca:

- wykorzysta dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową lub

- powierzy przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez wymaganej zgody Zamawiającego lub

- nie zaprzestanie nienależytego przetwarzania danych osobowych lub

- zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej Umowy, a w szczególności o niespełnianiu wymagań określonych w § 3. Umowy.

- Rozwiązanie umowy, o której mowa w § 1 ust. 1. Umowy jest równoznaczne z rozwiązaniem niniejszej Umowy bez potrzeby składania jakichkolwiek, dodatkowych oświadczeń przez Strony.

- W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, o której mowa § 1 ust. 1 Umowy lub rozwiązania niniejszej Umowy Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 5 dni kalendarzowych, zobowiązuje się zwrócić lub usunąć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji i potwierdzić powyższe przekazanym Zamawiającemu  pisemnym oświadczeniem.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Spory wynikłe na tle niniejszej Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

......................................... 					                    .........................................

Wykonawca								Zamawiający

Załącznik nr 1

(Umowa powierzenie przetwarzania danych osobowych)

Zgodnie z §3 pkt 3 umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych nr …………………z dnia ………….…. upoważniam osoby wymienione poniżej do przetwarzania danych osobowych zgodnie z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa.

Imienny wykaz osób upoważnionych przez  ……………………………………………..(nazwa wykonawcy)

| L.P. | Imię i Nazwisko | Stanowisko |
| --- | --- | --- |

Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

DZP/381/40A/2017

Załącznik A

Informacja dla Wykonawcy o zagrożeniach wynikających z działalności 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im.prof.K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

podczas wykonywania prac na jego terenie.

| CZYNNIKI BIOLOGICZNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zagrożenie | Skutek | Środki zapobiegawcze |
| 1. | Na terenie Szpitala występują szkodliwe czynniki biologiczne, które mogą oddziaływać negatywnie na organizm człowieka i być przyczyną wielu chorób (np. wirusowe zapalenie wątroby typ B i C, gruźlica, HIV). Podstawowym źródłem zagrożenia jest pacjent i jego materiał biologiczny. Sytuacje, w których może dojść do kontaktu z czynnikiem biologicznym - Niezabezpieczony przez personel medyczny skażony sprzęt i narzędzia jednorazowego lub wielorazowego użytku (igły, skalpele, igły do szycia itp.). - Nieodpowiednia segregacja zużytego sprzętu jednorazowego użytku. - Nieprawidłowa dekontaminacja miejsc zabrudzonych czynnikiem biologicznym. - Prace wykonywane na czynnej instalacji kanalizacyjnej (węzły sanitarne, kratki ściekowe, odstojniki, osadniki itp.). - Czynniki biologiczne przenoszone drogą powietrzno – kropelkową w kontakcie z pacjentami, odwiedzającymi oraz personelem Szpitala. - Czynniki biologiczne znajdujące się na powierzchniach, wyposażeniu, powierzchniach roboczych, sprzęcie medycznym. | Choroby zakaźne. Alergie, uczulenia, zakażenie. Choroby nowotworowe. Śmierć. | - Skaleczenia, zranienia, otarcia przed przystąpieniem do pracy zabezpiecz opatrunkiem nieprzemakalnym. - Skaleczenia, zadrapania na odkrytych częściach rąk, ramion osłoń ubraniem z długim rękawem. - Zgłoś się do Izby Przyjęć w przypadku zakłucia, skaleczenia sprzętem i aparaturą medycznym, która potencjalnie może być skażoną krwią lub innym materiałem biologicznym. - W zależności od potrzeby stosuj środki ochrony indywidualnej (np. maseczki, okulary ochronne, przyłbice, rękawice). - Przestrzegaj podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa pracy myj i dezynfekuj ręce przed spożywaniem posiłku oraz po wyjściu ze Szpitala. |

| CZYNNIKI CHEMICZNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zagrożenie | Skutek | Środki zapobiegawcze |
| 2. | W Szpitalu podczas procesów pracy stosowane są niebezpieczne substancje i mieszaniny chemiczne takie jak: - Odczynniki analityczne (kwasy, zasady) - Metanol, Ksylen - Formaldehyd - Podchloryn sodu - Tlenek etylenu - Środki dezynfekcyjne, myjące. | Zatrucia, podrażnienie. Choroby górnych dróg oddechowych. Alergie, uczulenia. Uszkodzenia oczu i skóry. Poparzenia. | - Uzyskaj informację od personelu o stosowanych środkach chemicznych i zagrożeniach z nimi związanymi. - Zapoznaj się z właściwościami preparatów chemicznych, z którymi będziesz miał kontakt. - Postępuj zgodnie z zasadami określonymi w kartach charakterystyki i stosuj środki ochrony indywidualnej. - W sytuacjach awaryjnych (np. uszkodzenie opakowania, rozlanie środka chemicznego) poinformuj personel. |

| CZYNNIKI NIEBEZPIECZNE - URAZOWE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zagrożenie | Skutek | Środki zapobiegawcze |
| 3. | W Szpitalu podczas procesów pracy używany jest sprzęt medyczny jednorazowego oraz wielorazowego użytku (np. igły, skalpele, wenflony, nożyczki, końcówki pipet, szkiełka), który może stanowić zagrożenie dla Wykonawcy i być przyczyną urazów. Do kontakt z tym sprzętem może dojść w sposób niezamierzony w przypadku nieprzestrzegania zasad segregacji przez personel medyczny oraz porzucenia przez pacjentów. | Rany cięte, kłute palców, dłoni. Skaleczenia. Przecięcia, zakłucia. | - Nie podejmuj samodzielnie usuwania sprzętu i narzędzi medycznych pozostawionych przez personel lub pacjentów, zgłaszaj ten fakt personelowi medycznemu. - Zachowaj szczególną uwagę przy pracy z użyciem ostrych, spiczastych narzędzi. |
| 4. | Podczas poruszania się po terenie Szpitala może dojść do: - Uderzenie o ruchome lub nieruchome czynniki materialne (np. wyposażenie pomieszczeń, meble, aparatura i sprzęt medyczny, łóżka, wózki z pacjentami na salach, korytarzach, ciągach komunikacyjnych itp.). - Upadku na tym samym poziomie spowodowanym potknięciem, poślizgnięciem na nierównych, mokrych, śliskich powierzchniach. - Upadku na schodach. | Potłuczenia, guzy, siniaki. Złamania kończyn. Uszkodzenia kręgosłupa. Wstrząśnięcia mózgu. | - Utrzymuj porządek i czystość na stanowisku pracy. - Poruszaj się po drogach komunikacyjnych stosując zasadę poruszania się prawą stroną. - Zwracaj uwagę na transportowanych pacjentów na wózkach i łóżka na ciągach komunikacyjnych. - Zachowaj uwagę podczas poruszania się po schodach: nie rozmawiaj przez telefon, nie używaj klatki schodowej jako drogi transportowej, trzymaj się poręczy. |

DZP/381/40A/2017

Załącznik B

- Zobowiązanie Wykonawcy

W imieniu Wykonawcy realizującego przedmiot umowy nr DZP/381/40A/2017 z dnia …………. („Umowa”)  zobowiązuję się do:

- Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, jakich dotyczy zakres świadczonych prac lub usług.

- Zapoznania swoich pracowników oraz pracowników podwykonawcy delegowanych do realizacji Umowy z treścią niniejszej procedury nie później niż przed rozpoczęciem realizacji Umowy.

- Poinformowania swoich pracowników oraz pracowników podwykonawcy o zagrożeniach wynikających z działalności Szpitala nie później niż przed  rozpoczęciem prac i usług objętych Umową.

Ze strony Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im.prof.K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:

…………………………………………………………………………..………….……...

osoba sprawująca nadzór

Wykonawca ……………………………………………….………………………..……

nazwa firmy

…..……………………………………….…………………………………………………						adres

W imieniu Wykonawcy:

Nazwisko, imię    …………………………………………….……………………….……

Stanowisko / funkcja  ……………………………………………………………………..

…………………………..                                  	 …………………………..

Data                                                   				Podpis

DZP/381/40A/2017

Załącznik C

Lista pracowników Wykonawcy

poinformowanych o zagrożeniach wynikających z działalności

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im.prof.K.Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Nazwa firmy:  ……………………….

Inwestycja: Umowa nr DZP/381/40A/2017 z dnia ………….

| Lp. | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy

………………………….

DZP/381/40A/2017

Załącznik D

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW - Wykonawca powinien przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg. ISO14001, a w szczególności: - przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy - zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Szpital - minimalizować ilość powstających odpadów - zabierać z terenu wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług - zmniejszać zużycie nośników energii i surowców naturalnych - Wykonawcy nie wolno: - wwozić na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów - składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku, gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Koordynatorem ds. środowiska - myć pojazdów na terenie Szpitala - spalać odpadów na terenie Szpitala - wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji - Wykonawca powinien przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w Szpitalu polityki środowiskowej, bhp oraz systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001. - Wykonawca powinien dopuścić Pełnomocnika ds. Jakości wraz z zespołem auditorów do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami środowiskowymi w Szpitalu. - W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Pełnomocnika ds. Jakości. Podpis Wykonawcy …………………………. ................................... data

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.